	内镜清洗工作站（娄底市中心医院重症ICU）

	
	
	
	
	

	产品名称
	尺寸规格
	单位
	数量
	备注

	内窥镜组合式单方池
	L58cm×W75cm
	1/槽
	1
	清洗池使用进口高分子复合材料一次压铸而成，另附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀。容易清洁；单个槽体可承受超过60kg的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害。

	内窥镜组合式双方池
	L110cm×W75cm
	2/槽
	3
	

	0.62米内窥镜组合式干燥台
	L62cm×W75cm×D8cm
	/台
	1
	干燥台使用进口高分子复合材料一次压铸而成，另附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。

	0.6米内窥镜组合式干燥台
	L60cm×W75cm×D8cm
	/台
	1
	

	0.46米内窥镜组合式转角台
	L46cm×W75cm×D8cm
	/台
	1
	

	消毒槽盖
	L55cm×W55cm（以实际消毒槽尺寸为准）
	/个
	2
	采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况

	清洗槽（池）柜体
	H80cm×W75cm
	/套
	2
	柜体框架全部采用不锈钢材质，底部放置 加强型PVC 底板，可有效防止因潮 湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。

	照明灯箱
	外径:H8cm×W29cm
	/套
	2
	灯箱采用12V35W低压照明灯，亮度可达到100W白枳灯的亮度，绿色环保，节约能源，背板光源采用白帜灯照明，光线柔和，照明亮度增加清洗更彻底。

	日光照明系统
	清洗槽(池)照明
	/套
	2
	

	中功能背板
	H85cm×W100cm
	/套
	2
	功能背板使用进口高分子复合材料一次压铸而成，表面平整光滑，无锋角，接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，不易变形，决不会发生类似钢板喷漆油漆脱落的现象。如产生褪色、脱漆三年内包换。

	304不锈钢专用水龙头
	
	/个 
	4
	采用不锈钢壳体，表面镀珞，不生锈，可360°旋转。

	自动电子水源开关
	
	/个
	1
	自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。

	高压清洗枪
	
	/台
	2
	医疗专用水枪配八个不同类型的喷头，压力恒定，可适合不同品牌，不同类型的各式内窥镜及管鞘的管道冲洗。

	专用给排水管路
	50、4分口径
	/套
	2
	供水管使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8kg以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。

	纯净水质处理器
	Atlas-1
	/台
	1
	使用活性碳，低密度过滤棉消除水中杂质及颜色，超微孔径超滤膜将有害细菌进行阻隔。

	0.01μm管道式超滤净水器
	2000L
	/台
	1
	过滤后的纯净水在末洗槽通过精度达到0.01μm超滤净化器进行二次灭杀，彻底滤除水中产生的细菌、病毒、铁锈、胶体等杂质，滤后水微生物和浊度等主要卫生指标达到瓶装水标准将水中残余的小体积细菌消除，使用的水源更安全。处理量每小时可达2000L。

	高压气枪
	
	/台
	4
	医疗专用气枪配八个不同类型的喷头，可适合不同品牌，不同类型的各式内窥镜及管鞘的管道吹干。

	医用空气压缩机
	
	/台
	1
	无油型医疗专用空压机，产气量75L/H，气罐容积达38L，可有效避免由于气量或气罐过小，造成频繁启动引起的损坏，使用寿命长。

	中心气体处理装置
	
	/台
	2
	可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8MPa。

	酶液/消毒液灌注装置控制器
	
	/台
	2
	对内镜的水气管道、吸引管道进行最长99分99秒的灌注，灌注后可进行最长99秒的注气，将残留在管道中的消毒液彻底消除，亦可不限制时间注气，两种功能可任意切换，采用玻璃触摸感应按键，长期使用不会破损。

	酶液/消毒液灌注装置主机
	
	/台
	2
	

	水汽灌注装置控制器
	
	/台
	2
	严格按《内镜清洗消毒操作规范（2016版）》的标准，使用一次性流动水。触摸感应开关，液晶显示时间控制，时间可控范围大于等于99分钟，采用流动水灌注，不从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注，防止内镜受到二次污染，灌注途中可进行99秒吹气或单独长时间吹气。

	水汽灌注装置主机
	
	/台
	2
	

	全管道灌流器
	
	/套
	4
	配合管道灌注装置使用，可以与任意品牌、任何品种的内镜各管道接口相连接的全管路灌注器，实现快速注液的目的。所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸。

	灌流器快接插头（软）
	
	/套
	4
	所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。

	活动手套盒
	
	/个
	2
	采用全塑料制造，可存放大/中/小号手套盒，带抽拉盖。

	活动纱布盒
	
	/个
	2
	采用全塑料制造，可存放10×10纱布块，前部无遮挡设计，方便存取。

	四位挂物钩
	
	/个
	1
	塑料材质，可悬挂清洗附件。

	酒精灌注装置控制器
	
	/台
	1
	对内镜的水气管道、吸引管道进行1秒至99分99秒酒精的灌注，将消毒后的内镜进行二次消毒，加快干燥进程。长期使用不会破损。

	酒精灌注装置控制主机
	
	/台
	1
	

	单门软性镜洁净柜
	标准型
	/台
	1
	外壳使用1.2mm冷轧板，表面钢琴烤漆，内胆采用与清洗槽一致的碳纤维复合材料一次性冲压而成，平整光滑，易清洁，不易滋生细菌，柜内隐藏式UV射线消毒，具备抽湿功能、可单独进行1-99分钟定时，可存放5条内窥镜，并至少可悬挂8条内镜治疗附件。


整体要求:

★1.整体设计必须符合最新版内镜消毒技术规范的要求。招标时提供医疗器械生产许可证、二类产品注册证。整体设计必须与重症医学科二区的清洗间相适应并合理配置招标时提供与房间相适应的平面图。 

2.内镜清洗组壹套，主要配置包括：清洗消毒槽、一体化干燥台、中功能背板、清洗槽底柜、浸泡        槽盖、自动电子水源开关、高压清洗枪、高压气枪、专用水龙头、医用空气压缩机、专用给排水管路、纯净水质处理器、酶液管道循环灌注装置、消毒液管道循环灌注装置、水汽灌注装置、全管道灌流器、灌流器快接插头、手套盒、纱布盒、四位挂钩物、酒精灌注装置控制器、单门软性镜洁净柜。
	分项配置
	技术参数与功能要求

	★1、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台等主体配置与材质要求
	1.1  内镜清洗工作站的：清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害.

1.2. 内镜清洗消毒槽设计要求：内镜清洗工作站1套，干燥台2个，转角台1个，清洗槽及背板总高度为1.60m。

	★2、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台的规格要求
	2.1  内镜清洗槽设计规格为：3个双槽规格为：1100mm×750mm,,1个单槽规格为：580mm×750mm，1个干燥台规格为：620mm×750mm，1个干燥台规格为：600mm×750mm，1个转角台规格为：460mm×750mm。

2.2  功能背板材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，如出现褪色现象三年内免费更换。

2.3  一体化干燥台材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。

	3、清洗消毒槽柜体的规格要求
	3.1  清洗消毒槽底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。

3.2  柜体框架全部采用不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮 湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。

	4、浸泡槽盖数量及材质要求
	4.1.浸泡槽盖数量要求≥2个。
4.2.面板吸塑成形有手柄，每个槽盖不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况

	5、自动电子水源开关数量及技术要求
	5.1自动电子水源开关≥1个。

5.2技术要求：自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。

	6、高压清洗枪的数量及材质性能要求
	6.1高压清洗枪数量≥2把。
6.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二

次污染。

6.3技术要求：配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生。 

	7、高压气枪的数量及材质性能要求
	7.1高压气枪数量≥4把。
7.2材质采用优质不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染。

7.3技术要求：配八个(a混合型b深锥型c尖嘴型d硅胶盖口型e粗堵型f短锥型g花洒型h细堵口型)快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏气现象的发生。 

	8、304不锈钢专用水龙头的数量及材质要求
	8.1  不锈钢专用水龙头数量≥4个。

8.2  材质要求：主体采用优质不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长。

	9、医用无油空气压缩机数量及技术要求
	9.1医用空气压缩机数量≥1台。中心气体处理装置≥2套。

9.2技术要求：采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水汽分离系统，

压力可在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量不低于25L.主机最大产气量115L/min，噪音≤52分贝。可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围0.2-0.8Mpa。

	10、专用给排水管路数量及技术要求：
	10.1专用给排水管路≥2套。

10.2技术要求：使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。

	11、纯净水质处理器的数量及技术要求
	11.1 纯净水质处理器≥1台。
11.2 处理性能指标技术要求：严格按照卫生部《规范》的相关规定，拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准。

	12、酶液/消毒液管道循环灌注装置数量及技术要求
	12.1  酶液/消毒液管道循环灌注装置≥2套。

12.2  技术要求：酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min,最大力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa

	13、水汽灌注装置的数量及材质、技术要求
	13.1  水汽灌注装置≥2套。

13.2  材质要求：平板玻璃液晶触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注水与注气。

13.3  技术要求：主机为非外挂式，主机与控制部分分离设计，注水时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌水途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注水。电压12V，注水量5.0L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa，按卫生部消毒规范标准采用流动水灌注，按卫生部消毒规范标准不可从槽内使用循环水或其他位置的未处理的水进行灌注。

	14、全管道灌流器数量及技术要求
	14.1  全管道灌流器≥4套。

14.2  技术要求：使用黑色硬质硅胶为原料，可与奥林巴斯、宾得、富士能及国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。

	15、灌流器快接插头数量及技术要求
	15.1灌流器快接插头≥4套。

15.2技术要求：所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷

	16、手套盒数量及材质要求
	16.1手套盒≥2个。

16.2材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,拥有抽拉门,可放置大\中\小各种不同的手套盒。

	17、纱布盒数量及材质要求
	17.1纱布盒≥2个。

17.2材质要求：非金属喷漆,原材料为塑料制成,非金属喷漆,原材料为塑料制成,可放置10cm×10cm纱布块不少于20块。

	18、四位挂件钩数量及材质要求
	18.1四位挂件钩≥1个。

18.2材质要求：白色四位联体塑料挂钩,可悬挂各类型罐流器。

	19、酒精灌注装置控制器数量及技术要求
	19.1酒精灌注装置控制器数量≥1套。
19.2技术要求：对内镜的水气管道、吸引管道进行1秒至99分99秒酒精的灌注，将消毒后的内镜进行二次消毒，加快干燥进程。采用玻璃触摸感应按键，长期使用不会出现破损的现象。

	20、单门软性洁净柜数量及技术要求：

	33.1单门软性洁净柜数量≥1台；

33.2 技术要求：外壳使用1.2mm冷轧板，表面钢琴烤漆，内胆采用与清洗槽一致的碳纤维复合材料一次性冲压而成，平整光滑，易清洁，不易滋生细菌，柜内隐藏式UV射线消毒，具备抽湿功能、可单独进行1-99分钟定时，可存放5条内窥镜，并至少可悬挂8条内镜治疗附件。

33.3 内设智能化自动控制紫外线循环风消毒程序，消毒工作自动累时、照明和干燥功能等。


带“★”号的部分必须符合。

商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：20天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），10%为质保金，设备运行正常一年后予以支付。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：出具原厂售后质保承诺书，必须是2022年生产的全新设备，质保三年，质保期内每年巡检两次。
