移动式空气消毒机招标参数

一、技术参数

- 适用房间体积：≤100m3

- 电源：交流220V±22V，

- 频率：50HZ±1HZ.

- 输入功率：≤250W

- 循环消毒风量：≥800m3/h

- 消毒器工作噪声：≤50db(A)

- 紫外线强度：≥13800uw/cm2。

- 消毒时空气中的臭氧量：≤0.1mg/m3。

- 灯管寿命≥5000小时；自动累计使用时间。

- 在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h。

- 类型：立式可移动式。

- 操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。

- 遥控器对开/关机、时间调节、风速调节控制的遥控距离不小于5M。

- 遥控器定时键可设置1-24小时步进量。

- 有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。

- 有手动开机功能。

- 当机内紫外线灯有故障时，具有自动报警功能。

- 本机采用三挡风速：低、中、高。

- 外壳采用冷轧板喷塑而成，使用更安全放心。

- 本机采用活性炭布和无纺布过滤网，可除臭、除异味，对净化环境具有良好的效果。

- 商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。