气囊测压表招标参数

一、技术参数

| - 1 、 基本误差 | - 30(cmH2O)±2 (cmH2O)； - 60(cmH2O)±2 (cmH2O)； - 90(cmH2O)±3 (cmH2O)； - 120(cmH2O)±3 (cmH2O) |  |
| --- | --- | --- |
| - 2、轻敲位移 | - ＜ 基本误差限绝对值的1/2 |  |
| - 3、零点指示装置 | - 零标度线应位于标度的左端 |  |
| - 4、压力指示量程 | - 0 - 120 cmH2O； |  |
| - 5、压力测量范围 | - 0 - 70 cmH2O； |  |
| - 6、密封性 | - ＜ 2 cmH2O/min; |  |
| - 7、连接管路长度 | - 1m |  |
| - 8、正常工作条件 | - 环境温度范围：5℃ - 40℃ - 相对湿度范围：＜85% - 大气压力范围：70 - 106KPa |  |
| - 9、基本功能表 |  |  |
| - 9.1压力测量功能 | - 高精度指针式压力表对实际压力进行测量 |  |
| - 9.2充气功能 | - 挤压气囊实现充气 |  |
| - 9.3负压功能 | - 通过负压口可以对球囊进行放气 |  |
| - 9.4放气功能 | - 对球囊内的压力进行放气，手动调节 |  |
| - 10配置/附件清单 |  |  |
| - 名称 | - 数量 | - 用途 |
| - 10.1连接管路 | - 1根/1m | - 和气囊测压表连接使用 |
| - 10.2说明书 | - 1份 | - 有使用和维护信息 |
| - 10.3合格证 | - 1份 | - 产品合格证明 |

一

二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。