电动流产吸引器招标参数

一、技术参数
1. 选用大流量无油润滑真空泵作负压源，负压上升快，无油雾污染，压力系统不会产生正压；
2. 二级负压控制，可以在停机时进行操作，噪声低、容量大。
3. 机器的运转和吸引压力的调节通过控制脚踏开关即可实现，临床手术操作更加方便；
4. 顶部一体式的器械盘供使用时放置手术器械包或其它物品；
5. 机器带有手柄和脚轮使，移动灵活、舒适；
6. 储物箱功能；
7. 整机外部均有圆弧光滑过度；

8.
极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压）
9.
负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值　　
10.抽气速率：≥15L/min

11.噪音：≤60dB（A）
11.贮液瓶：500ml×2（玻璃）
12.贮气瓶：2500ml×2（玻璃）
13.电源：AC220V 50Hz
14.输入功率：150VA

二、配置清单

	序 号
	配件名称
	数 量

	1
	500CC瓶x2
	1套

	2
	电源线
	1 根

	3
	脚踏开关
	1只

	4
	熔丝管
	3只

	5
	吸引软导管（2M）
	1根

	6
	空气过滤器
	2 只

	7
	保修卡、说明书、合格证等
	1套

	8
	过渡连接管（十公分）
	1根

	9
	流产管（6.7.8.）
	1套

	10
	滤液器
	1个


三、商务参数：

*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

*3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格质保期满后支付10%余款给乙方。

*4、交货地点：娄底市中心医院。

*5、质保与售后：整机保修一年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

*6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

*7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。
