呼叫对讲系统招标参数

一、技术参数

| 序号 | 货物名称 | 病房呼叫系统参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用多功能传呼对讲系统 | 呼叫对讲系统包括： |
|  |  | 呼叫对讲系统必须具备的终端设备有：管理主机，病床分机、门灯、卫生间紧急呼叫、走廊显示屏、护士站主机、电话机等 |
|  |  | 系统必须具备良好的扩展性，方便医院增减设备 |
|  |  | 总体性能要求： |
|  |  | 系统输入电源：AC220V+10% ,50Hz+1Hz |
|  |  | 系统带载最大分机数：150位； |
|  |  | 工作方式：连续； |
|  |  | 静态功耗：＜12W； |
|  |  | 总线电压：24V±0.5V； |
|  |  | 最长通讯距离：200M |
|  |  | 工作环境：环境温度-10℃～40℃ 相对湿度：≤80%； |
|  |  | 系统采用两芯线联网，所有分机并联在总线上，系统只有一条两芯总线 |
|  |  | 1、呼叫主机： |
|  |  | 1) 主机为壁挂式主机，壁挂式集有病员一览表，一机多用，主机容量为60门/90门/120门 |
|  |  | ▲2) 采用三寸中文液晶显示屏，显示提示呼叫病员床号、房间号，有对讲、定时、优先级等功能， |
|  |  | 3) 高级优先，高级护理级别分机优先呼叫、对讲； |
|  |  | 4) 主机背景音乐，分机呼叫时，主机可以设定不同音乐； |
|  |  | ▲5) 主机有1-7级音量可调，适应白天、夜晚的不同要求；分机音量调节，有1-15级音量可供调节，可设置白天、夜晚的主机音量 |
|  |  | 6) 主机显示四级病情等级、护理等级，三色灯显示不同级别； |
|  |  | 7) 可在线编号，两种编号方式①手动编号；②自动编号，分机在线任意设定、修改分机号码； |
|  |  | 8) 双向呼叫、双工通话，分机和主机可以相互呼叫，送话受话无需转换 |
|  |  | 9) 主机可对分机进行广播 |
|  |  | 10) 主机存储呼叫并显示，分机呼入无人应答时，主机将分机号码按呼入顺序存储，主机最多可储存28个分机号 |
|  |  | 11) 主机有两个电话接口，可接入电话，主电话无振铃提示，分电话有振铃提示 |
|  |  | 12）接听分机时显示接听床位的基本信息 |
|  |  | 13）预留电脑连接接口，可实现多台联机实现集中监控功能 |
|  |  | 2、呼叫分机： |
|  |  | 1) 配置分机手柄 |
|  |  | 2) 分机采用在线编号，变更床号只需要主机处重新设定即可； |
|  |  | ▲3) 分机具有双向呼叫功能、双向对讲功能，病员和护士均可主动呼叫对方，其销号复位（自清除）功能便于护士处理后就近销号。 |
|  |  | 3、走廊数码显示屏： |
|  |  | 1) 走廊大屏幕超薄超轻设计，显示屏为双面显示 |
|  |  | 2) 数码显示，平时显示时间，呼叫时可显示房间号或床位号 |
|  |  | 3) 采用吊顶式安装 |
|  |  | 4、卫生间紧急呼叫分机： |
|  |  | ▲1) 防水、防尘工艺设计，超高防水等级IPX7 ，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用 |
|  |  | 2) 紧急呼叫 |
|  |  | 3) 如果病人不能通过分机面板按键进行呼叫，可以通过选配垂线开关拉线进行呼叫，功能同按钮一样。 |
|  |  | 4) 当卫浴分机呼通时，LED灯闪烁，方便病员辨识。 |
|  |  | 配置清单： |
|  |  | 呼叫主机 1个 |
|  |  | 智能显示屏 5快 |
|  |  | 病床分机 5个 |
|  |  | 呼叫线缆 1批 |
|  |  | Pvc电线管 1批 |

- 商务参数

- *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：设备必须在中标后2023年7月18日前安装、调试到位。逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。