胎心多普勒监护仪招标参数

一、技术参数

| 序号 | 参 数 |
| --- | --- |
| 1 | 额定声工作频率：2.5MHz±10% |
| 2 | 输出超声功率：＜10mW |
| 3 | 最大综合灵敏度：≥90dB |
| 4 | 胎心率测量显示误差不大于：±2次/min |
| 5 | 显示功能：胎儿心率瞬时值、胎儿平均心率值、手动计数值心率值、图形化显示心率范围、充电显示、电池电量显示、音量显示 |
| 6 | 胎心率测量及显示范围：（50～210）次/min |
| 7 | 背光照明功能,便于黑暗环境使用 |
| 8 | 在下列胎心率显示值范围内，且持续时间≥10秒后，能产生图标闪烁提示与声响提示(手动计数状态下不提示)： a)（50～99）次/min； b)（161～210）次/min |
| 9 | 使用电源：外置充电电源：AC 220V±10%，50Hz；内置可充电电池同时兼容碱性电池 |
| 10 | 仪器无信号输入可自动关机 |
| 11 | 连续工作时间≥8小时 |
| 12 | 扬声器：内置喇叭放音，并可调节音量大小 |
| 13 | 带有音频信号输出插口 |
| 14 | 探头和连接线（不包含主机）具有防水功能，防水等级为≥IPX7 |

二、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按合同约定的日期交货。

*3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

*4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
*5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

*6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。