手腕式脉搏血氧饱和度仪招标参数

一、技术参数

1、腕式设计、便于携带

2、可显示脉搏血氧饱和度、脉率、血流灌注指数

脉搏强度柱状图、脉搏容积波形图

3、弱灌注性能好，抗干扰能力强

4.可存储和回放血氧饱和度及脉率等数据

5、适用于医院、家庭血氧饱和度及脉率无创监测

6、具有声光报警功能，并可自定义报警上下限

- 智能节电模式，无操作后进入省电模式

- 8、血氧饱和度(SPO2)

- 8.1 测量范围:35%~100%

- 8.2 测量精度:75%~100%:±2% ；50%~75%:±3%

- 8.3 灵敏度:弱灌注情况下，在脉搏充盈度为0.5%时能正确测量和显示血氧饱和度与脉率值

- 9、脉率(PR)

- 9.1 测量范围:30bpm~240bpm

- 9.2 精度:+2%或+2bpm取大值

- 10、血流灌注指数(PI)

- 10.1 测量范围:0.2%~20%

- 10.2 测量精度:0.2%~2%:±0.1%； 2%~10%:±1%

- 10.3  10%~20%:±2%

- 11、抗干扰能力:在自然光环境及有光频干扰源的情况下，仍然能准确测量和显示血氧饱和度与脉率值

二、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按合同约定的日期交货。

*3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

*4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
*5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

*6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。