输液泵招标参数（2台）

一、技术参数

- 屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

- 速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

- 快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

- ▲输液精度≤±4.5%。

- KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。

- ▲具有≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。

- 动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。

- 压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

- ≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。

- 具有排气功能，排除管路内的气泡。

- 在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

- 气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。

- 夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

- 药物库功能：可存储≥3000种药物。

- 日志记录：可存储≥2000条操作信息。

- 自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h。。

- ▲防尘防水等级：IP44。

- 主机自带提手，方便携带。

- ▲通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

- 可加装无线模块，实现无线联网通讯。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。