非接触式体温计-额温枪招标参数

一、技术参数

1、适用范围:通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温。三色背光，不同温度范围，显示不同颜色。

2、≤DC3V，两节AAA电池

3、测量范围:32.0℃~43.0℃

4、最大允许误差:32.0℃~34.9℃范围内±0.3℃

35.0℃-42.0℃范围内+0.2℃

42.1℃-43.0℃范围内±0.3℃

5、分辨力:0.1℃

6、测量时间:小于2秒

7、自动关机:30秒内

8、多组记忆:50组

9、操作环境:温度10℃-40℃，湿度≤85%

10、运输存储:温度-20℃-55℃，湿度≤93%

11、大气压力:70kPa~106kPa

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。