| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动排痰仪 | 2台 | 11700*2=23400 |
| 2 | 输液泵 | 5台 | 3930*5=19650 |
| 3 | 静推泵 | 3台 | 2480*3=7440 |
| 4 | 组合台车 | 1辆 | 赠送 |
| 5 | 输液泵架 | 8个 | 赠送 |
|  |  | 合计： | 50790 |

振动排痰仪等一批招标参数

一、振动排痰仪（2台）

（一）、技术参数

1.屏幕规格4.3寸高清屏幕，全中文导航式操作引导，触摸按键，简单方便确保治疗效果；

2.治疗模式：手动模式，自动模式；

▲3.手动模式频率为1-22Hz，误差：±2Hz，连续可调；最大压力35mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-60min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min；

▲4.频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±

2Hz；

5.自动模式：分为成人模式、儿童模式；

6.导气方式:采用二级导气软管同步向充气背心充气，放气。每个背心同时连接两根导气软管，使背心充气均匀；

7.充气背心：背心由外套及气囊组成，可以拆卸外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒，可选配背心尺寸；

8.充气气囊最大气压承受力：充气气囊应能承受设备最大气压动力输出的2倍压力；

9.配设备专用台车，设备固定在台车上共同使用；

▲10.设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa；

11.双重电源保护功能；

12.具备设备累计工作时间查询功能；

▲13.配备无线遥控器支持远程操作，可以及时暂停设备运行处理紧急情况。

- （二）、配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动式高频振荡排痰系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 条 |
| 3 | 导气连接管 | 2 | 根 |
| 4 | 背心（可拆卸） | 1 | 件 |
| 5 | 背心（普通） | 2 | 件 |
| 6 | 束带 | 2 | 条 |
| 7 | 说明书 | 1 | 份 |
| 8 | 合格证 | 1 | 份 |
| 9 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 10 | 操作步骤卡 | 1 | 份 |
| 11 | 台车 | 1 | 台 |

二、输液泵（5台）

| 序号 | 参数性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 输液泵必须具有CFDA注册证及德国TUV认证的CE证书 |
| 2 | ▲I类CF型设备；进液防护等级≧IP44 |
| 3 | ▲机器裸机重量≦1.5kg，体积小巧轻便，长*宽*高≦131.5*90*138mm，隐藏式提手，便于移动和转运，节省空间。PBT+PC工程塑料外壳，高强度，耐腐蚀； |
| 4 | ▲满足EN1789标准，适合在救护车使用 |
| 5 | 主副双CPU设计，系统安全可靠 |
| 6 | 输液精度≤±5% |
| 7 | 阻塞报警阈值4档可调：150mmHg、300mmHg、600mmHg、900mmHg |
| 8 | 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，丸剂量≦0.2ml，避免意外丸剂量伤害病人； |
| 9 | 在线调整功能：无需停机清零累积量、调整压力报警阈值和气泡报警阈值，避免血药浓度波动 |
| 10 | ▲输液速度：0.1-2000ml/h, 最小步进为0.01ml/h，最小步进为0.01ml/h（＜100ml/h步进为0.01ml/h，＜1000ml/h步进为0.1ml/h，≥1000ml/h步进为1ml/h）。输液管滴壶滴系数范围10—60 drips/ml，滴速范围1-2000 drops/min，步进为1 drops/min |
| 11 | 快进功能：快进速度1-2000ml/h，具有自动和手动两种快进模式，实时显示快进入量，并且每达到1ml整数时给与声音提示 |
| 12 | 预置量：0-9999.99ml，最小步进值0.01ml |
| 13 | ▲气泡检测：超声气泡探头，具有单个气泡和连续气泡报警，单个气泡检测5档可调，累计气泡检测50-1000ul/15min可调 |
| 14 | KVO功能：0-5ml/h，以0.01ml/h步进 |
| 15 | 手动、自动锁屏功能，自动锁屏时间15sec-30min可调 |
| 16 | 报警信息：预置量接近完成（预报警时间可调范围为：2min、5min、10min、15min、20min、30min）、预置量完成、管路阻塞、电池电量低、电池耗尽、系统故障、网电源中断、遗忘操作（遗忘报警时间可调范围：2min、5min、10min、15min、20min、30min）、待机时间结束、KVO完成、无滴数传感器、滴数异常、空瓶、单个气泡、累计气泡、门开、药物剂量超限 |
| 17 | 内置4种输液模式：ml/h速度模式、体重模式、滴数模式、和微量模式（微量模式设置范围：0.1～200 ml/h）； |
| 18 | ▲电池持续运行时间≧5小时，可选配两块电池≧10小时@流速25ml/h（全新电池满电状态下）；充电时间：关机状态下≤4h（标配一块电池）或≤8h（（选配二块电池） |
| 19 | ▲注射器品牌存储≧200个； |
| 20 | 多功能接口：具有多功能接口，支持数据传输、护士呼叫、外接直流电；可加装无线模块，实现无线联网监测 |
| 21 | 多功能接口：具有多功能接口，支持数据传输、护士呼叫、外接直流电； |
| 22 | 历史记录功能：自动储存2000条的事件记录 |

三、静推泵（3台）

| 序号 | 性能指标 |
| --- | --- |

| 1 | I类CF型设备，进液防护等级≧IP24 |
| --- | --- |
| 2 | ▲一体化提手，无需外接，便于移动和转运，容易保管和养护;（提供图片） |
| 3 | ▲整机重量≦ 1.7kg |
| 4 | 阻塞报警阈值3档可调【L（低）150mmHg；M(中)525mmHg；H(高)900mmHg，L、M档误差：±100mmHg；H档误差：±135mmHg；并支持阻塞回撤功能（Anti-Bolus） |
| 5 | 手动、自动锁屏功能，自动锁屏时间15sec-30min可调； |
| 6 | 精度≤±2%； |
| 7 | ▲自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml（5ml：0.1-100ml/h；10ml：0.1-200ml/h；20ml：0.1-400ml/h；30ml：0.1-600ml/h；50/60ml：0.1-1500ml/h）最小步进量0.1ml/h。 |
| 8 | 快推功能：快推速率0.2-1500ml/h，以0.1ml/h步进，具有自动和手动两种快推模式，实时显示快推入量，并且每达到1ml整数时给与声音提示； |
| 9 | 预置量：0-9999.9ml，最小步进值0.1ml；预置时间范围：1min-99hrs59min |
| 10 | 注射泵内置3种注射模式：ml/h速度模式、体重模式、首计量模式 |
| 11 | 内置中文，全中文操作界面；支持并自动识显示屏，同屏显示流速、液量、压力、药物名称等各种信息 |
| 12 | 分低级、中级、高级三级报警，并给以声光提示，同时图文并茂地显示具体报警信息，直观易懂 |
| 13 | 报警信息：预置量接近完成、注射器接近排空、预置量完成、注射器排空、管路阻塞、、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、网电源中断、注射器脱落、遗忘操作、待机时间结束、KVO完成 |
| 14 | ▲具有独立的电池仓，无需打开机壳即可更换电池；（提供图片） |
| 15 | ▲注射泵电池持续运行时间≧12小时@流速5ml/h |
| 16 | 历史纪录功能：自动储存5000条的事件记录 |
| 17 | ▲注射器品牌存储≧200个； |
| 18 | 在线滴定功能：能不中断输液而更改速率 |
| 19 | ▲多功能接口：具有type-C多功能接口，支持RS232、数据传输、护士呼叫、外接直流电；可选配无线模块，实现无线组网监测； |

- 十三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。