脉搏血氧饱和度仪招标参数

一、技术参数

1.显示屏：≥0.95英寸双色高清屏；

2.显示方向：支持手动调整向4个方向切换；

3.血氧饱和度测量范围：35%~100%；

4.血氧饱和度测量精度要求：70%~100%时，±2%；

5.血氧饱和度越限报警范围设置：可调节，可调节的下限报警范围为85%-99%；

6.脉率显示范围：30bpm~250bpm

7.脉率测量精度：±2%或±2bpm 取大值

8.脉率越限报警范围设置：可调节，可调节的上限报警范围为100bpm-240bpm，可调节的下限报警范围为30bpm-60bpm；

9.灌注指数显示范围：0.2%～20%；

10.报警方式：越限后提供声光报警，即警示音和屏幕闪烁两种报警方式；

11.测量模式选择：具备30秒的点测和连续测量两种模式；

12.语音播报：支持语音播报，在测量开始前播报测量须知，测量结束后播报测量结果；

13.脉搏节律异常分析：30秒点测模式可提供脉搏节律异常分析结果；

14.自动开关机：手指插入测量口后自动开机，拔出后自动关机，无需手动控制；

15.语言要求：设置菜单界面中文文字指引。

二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。