二氧化碳细胞培养箱招标参数

一、适用范围：供医疗机构用于细胞、组织、细菌的培养。

- 二、产品特点

- 1、采用水套式结构。

- 2、外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。

- 3、装有门开关，箱门打开时，自动关闭风机、CO2进气阀及加热，减少外界空气进入而造成箱内污染，并减少电力及气体的损耗。

- 4、LED显示的.温度控制器，采用三组温度探头分别控制箱温、水温及门温。

- 5、采用红外线二氧化碳传感器。

- 6、符合GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。

- 三、技术参数

- 1、温度范围：室温+3℃~60℃

- 2、温度均匀度：≤±0.5℃

- 3、温度波动度：≤±0.3℃

- 4、湿度：≥85%RH

- 5、加湿方式：加湿盘加水后自然蒸发

- 6、加温方式：四面水套式加热方式

- 7、箱内循环方式：微风搅拌方式

- 8、灭菌方式：UV杀菌紫外线

- 9、二氧化碳浓度控制范围：0~20%

- 10、温度显示精度：0.1°C

- 11、温度控制精度：±0.1°C

- 12、浓度显示精度：0.1%

- 13、浓度控制精度：±0.1%

- 14、二氧化碳浓度波动度：≤±0.1%

- 15、二氧化碳浓度控制方式：红外浓度传感器＋电磁阀启停方式

- 16、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警、缺水报警、二氧化碳浓度报警

- 17、搁板：3

- 18、功率（W）：≥750

- 19.内部容积（L）：≥160

- 四、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。