AED除颤仪招标参数

一、技术参数

1、基本要求

1.1.采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。

1.2.产品不得有知识产权争议（经销商、设备制造商需提供承诺函并加盖公章，投标文件中提供原件扫描件，格式自拟）。

1.3产品具备高稳定性，所投该型号产品医疗器械注册证首次注册时间应在2025年1月1日前。（提供产品《医疗器械注册证》，以注册证日期为准）。

- AED主机

2.1设备具备便携把手。

2.2为适应普通民众使用，防止误操作，设备按键数量≤3个（不包括上盖锁扣），设备具备语言一键切换功能，支持≥4种语言切换。

2.3设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP65以上。

2.4具备优异的抗冲击/跌落性能，机器可承受≥1.6 m跌落冲击。

2.5长期工作温度范围：-10ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能短期工作60分钟。

2.6工作湿度范围：0%～95%。

2.7设备开盖开机，从打开机盖到进行除颤，操作步骤不超过3步。

2.8主机配置彩色显示屏，屏幕尺寸≥7英寸，有清晰的动画或视频指导贴放电极片和心肺复苏（ CPR ）等操作。

2.9设备可自动调节屏幕亮度，适应野外强光环境。

2.10设备可自动调节语音音量，适应野外嘈杂环境。

2.11设备成人最大输出能量≥360J，具备成人及儿童一键切换功能，根据成人和儿童模式提供相应的视频和语言操作指引。

2.12设备支持≥13种除颤能量级别。

2.13主机开始心电分析到200J放电就绪≤5秒，开始心电分析到360J放电就绪≤12秒。

2.14心电分析与除颤操作：开机并在患者身上贴电极片后，屏幕可显示 ECG 心电波形等急救信息，成人首次电击能量不小于200J,儿童首次电击能量不小于50J，没有消除室颤时，第二次和第三次电击分别会自动提供更高级别能量，第三次后的后续电击成人维持最大能量360J，儿童维持最大能量100J。

2.15除颤后恢复时间≤2S。

2.16设备具备录音功能，录音时长≥70分钟。

2.17设备最大音量≥85分贝。

2.18在200Ω负载下，体外除颤器的释放能量与额定的释放能量值之间的偏差不超过10%。

2.19具备≥3种彩色指示灯或图形状态指示设备的运行状况，使用户能够不开盖不开机的情况下精准直观的了解设备情况。

2.20主机内置4G及以上无线模块，通过内置无线网络连接设备管理系统实现远程管理。

2.21设备每日、每周、每月进行自检，并实时记录自检结果，自检数据可传输至管理平台，便于实时查看及管理，设备的内部存储容量≥8GB，最多可存储2000份自检报告。

3、电池

3.1.类型：一次性可更换电池。

3.2单块电池容量≥4500mAH，电池待机时间≥5年。

3.3单块电池最大可支持210次最大能量除颤放电。

3.4电池首次低电量警示后，仍支持≥15次最大除颤能量充放电。

3.5更换提示：电池低电量或失效时具有报警功能，并通过主机内置无线网络同步发送报警信息至 AED 管理系统平台及管理人员。

4、电极片

4.1.类型：提供与机器配套的电极片，有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误。

4.2.主机外盖具有电极片日期查看窗，在不开盖不开机的情况下查看电极片有效期。

4.3.单副电极片有效期≥60个月。

4.4电极片导联线长度≥1.5m。

5、相关要求：设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，使用寿命：≥10年（铭牌需出厂自带）。

6、AED管理系统平台

6.1.AED管理系统平台可显示设备状态，方便日常维护，设备发生急救事件可通过管理平台通知绑定管理员。

6.2.物联网功能：具有 AED 地图（可显示 AED 状态、设备编号、具体位置等）；物联网系统管理： AED 设备耗材管理、设备管理（包括自检日志、开机记录、急救记录等）、事件管理、系统管理等功能。

6.3.系统反馈功能：系统根据 AED 自检结果，显示设备不同状态；具有急救事件实时反馈功能， AED一旦开机用于抢救病人时即刻反馈，在平台上提示急救状态，同时系统会自动通过短信、邮件等方式即刻通知 AED 所关联的管理者或急救员；具有位置管理功能，当 AED 偏离实际安装地点，系统提示 AED 所在位置。

7、机箱要求：采用壁挂式机箱，可储存 AED、急救包等用品；

二、单台AED除颤仪配置清单

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 台 | 1 |
| 2 | 除颤电极片 | 套 | 1 |
| 3 | Sim卡片（内置） | 张 | 1 |
| 4 | 电 池 | 套 | 1 |
| 5 | 壁挂式机箱 | 个 | 1 |
| 6 | 中文操作流程卡 | 份 | 1 |
| 7 | 中文说明书 | 份 | 1 |

三、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满5年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 5年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。