常温脱帽离心机招标技术参数

- 一、技术参数（2台）

- 1、 微机控制，交流变频电机，转速精度高，低噪音。

- 2、自动脱帽提高实验工作效率，脱帽率100%。

- 3、升/降速时间短（30S），具有1至10档升/降速。

- 4、大屏幕LCD液晶显示，转速，离心力，运行时间，故障显示。

- 5、超速，不平衡检测保护，安全电子门锁，确保人身安全。

- 6、触摸面板，可编程操作，转速离心力自动转换，操作简单。

- 7、安全脱帽装置预防交叉感染。

- 8、具有空气过滤装置。

- 9、最高转速≥4000r/min

- 10、最大相对离心力	≥3814×g

- 11、定时范围	1～99min59s

- 12、转速控制精度	±10rpm

- 13、整机噪音	≤55dB

- 14、电机功率  ≥750W

- 15、转子参数  脱帽水平转子≥96×5ml  不小于4000r/min

- 16、 除标配外另加8个同品牌型号脱帽架。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格且质保期届满后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。