输液泵招标参数

一、安全要求：

- ▲ 1、安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

- 2、压力报警阈值至少3档可调；

- 3、阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

- 4、防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

- 5、双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

- 6、自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。

二、精度要求：

- 1、精度≤±5%；

- 2、在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

- 3、速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml；

- 4、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

- 5、快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量；

- 6、KVO： 0.5ml/h；

- 7、可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

- 8、屏幕不小于≥2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息；

- ▲  9、整机重量不超过≤1.6kg，主机自带提手，方便携带；

- 10、分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

- 11、具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

- 12、电池工作时间≥4小时@25ml/h；

- 13、AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

- 14、RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

三、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

- *2、交货时间：按中标公示无异议后5天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

- *4、交货地点：娄底市中心医院。

- *5、质保与售后：整机保修5年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。每年保质期内故障率不得超过14天，如使用率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障由卖方免费技术服务和维修。在省内有备件库和售后维修点，24小时响应，响应后4小时上门服务，零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。

- *6、合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。