便携式彩色多普勒超声诊断系统

技术参数

- 设备名称：便携式彩色多普勒超声诊断系统

- 设备数量：1套

- 产品用途说明

腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

- 技术参数

- 系统技术规格及概述

  - ≥15寸电容屏

  - 机器内置3个可激活探头接口

  - ≥4个USB 3.0接口

  - 二维灰阶模式

  - 空间复合成像

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

  - 频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像

  - 实时双幅对比成像

  - 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 回波增强技术

  - 多普勒自动识别功能

  - 支持锁屏功能

  - 自动唤醒功能

  - 常规测量软件包

  - 标配腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包，可选配产科、妇科、泌尿、急诊测量软件包

  - 支持手动触摸屏上注释

  - 支持手动触摸屏上包络测量

  - 支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）

  - ▲穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

  - ≥142种体位图

  - 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导

  - 智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

- 测量/分析和报告

  - 常规测量：距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

  - 全科测量包，自动生成报告：急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 检查存储：≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 系统技术参数及要求

  - 机器内置可激活探头接口3个

  - ≥4个USB 3.0

  - 二维灰阶模式

  - 扫描线：每帧线密度≥512超声线

  - 电子凸阵：超声频率范围 2.0-5.0 MHz

  - 电子线阵：超声频率范围 3.0-12MHz

  - 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

  - 最大显示深度:≥39cm

  - 最大帧率: ≥999 帧/秒

  - TGC: ≥6段

  - 二维灰阶：≥256

  - 动态范围: ≥230

  - 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

  - 伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

  - 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

  - 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

  - 最大帧率: ≥364 帧/秒

  - 支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

  - 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

  - 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

  - 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

  - 最大速度: ≥8.6m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

  - 最小速度: ≤0.5mm /s（非噪声信号）

  - 取样范围: 0.5-20mm

  - 快速角度校正

  - 标配探头：凸阵探头，线阵探头各1把

  - 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

  - 振元：最大有效振元数≥192振元

  - 穿刺引导：凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

- 外设和附件

  - 台车（包括：耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架）

- *6与我院PACS系统对接，有中标方提供接口费。

- 配置清单

| - 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 便携式超声主机 | 1台 | 15寸无缝纯平电容屏 |
|  | 腹部探头 | 1个 | 超声频率2.0-5.0MHz |
|  | 浅表探头 | 1个 | - 超声频率3.0-12MHz |
|  | 多功能台车 | 1辆 | 包括耦合剂杯套组，储物篮，纸巾架、打印机机架等 |
|  | 全科应用软件测量包 | 1套 | 包含腹部，心脏，血管，小器官，神经应用测量、穿刺增强应用软件 |

- 二、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

- *2、交货时间：按中标公示无异议后5天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

- *4、交货地点：娄底市中心医院。

- *5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。每年保质期内故障率不得超过14天，如使用率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障由卖方免费技术服务和维修。在省内有备件库和售后维修点，24小时响应，响应后4小时上门服务，零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。

- *6、合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。