新生儿呼吸机招标参数（进口）

- 技术参数

- 性能及要求

  - 显示屏≥10.4英寸，彩色显示器，包括白昼/黑夜两种显示模式；

  - 专用于超低、极低体重早产儿、新生儿、婴幼儿的常频通气和高频通气治疗，适用于对300克-10公斤体重的病人进行机械通气；

  - 原厂一体化的加温湿化器，管道加热温度30℃-40℃可调，湿化温度30℃－39℃可调，以提供稳定的温度，避免冷凝水的产生，在温度达到设定值时自动关闭加热系统；

  - 双管路设计，带外置螺旋式加热的可重复使用病人回路，可浸泡、高压及134℃高温消毒，高频通气时无需更换管路；

- 主要技术要求

  - 控制原理：容量保障，压力限制，时间切换，恒流式呼吸机；

  - 触发方法：智能化的流量触发、压力触发；

  - 近端永久使用压差式流量传感器，非易损件，最小死腔量≤0.5mL，可高温高压消毒、熏蒸、浸泡和环氧乙烷消毒

  - 呼吸模式：Test系统测试模式、IMV间歇指令通气、+Vlim叠加容量限制/容量目标、+HFO叠加高频通气、SIMV同步间歇指令通气、+ITT/PSV叠加压力支持通气、VG容量保证通气、A/CMV辅助/控制通气、CPAP持续气道正压通气、+BACK-UP叠加后备通气、+Monitor Off 鼻塞式持续气道正压通气、Standby待机模式、Break通气暂停模式、SPONT自主呼吸；

  - 无创通气模式：NCPAP、NIPPV、SNPPV、无创高频NHFO模式

  - 高频振荡通气（HFO），高能量高频震荡通气，可执行双向高频震荡通气功能；

- 参数调节范围

  - Vt潮气量2-150ml

  - Pmax气道峰压5-60cmH2O

  - Pmin最小吸气压1-59cmH2O

  - PEEP呼气末正压0-30cmH2O

  - 机械安全压力20-70 cmH2O

  - 吸气时间长度0.1-2s

  - 呼气时间长度0.1-60s

  - 呼吸频率1-300/min

  - FiO2吸入氧浓度21-100%

  - 吸入气体温度关闭，或30-40℃可调

  - 吸入气体湿度：湿化程度可调

  - 触发：压力触发：0.1-2.9cmH2O，流速触发：0.1-2.9L/min

  - 氧冲洗浓度21%-100%

  - 氧冲洗时间30-240s

  - 吸气暂停时间1-7s

  - 高频吸气百分比33%-50%

  - 高频频率5-15Hz（300-900/min）

  - 高频振幅0-100%

- 显示参数：

  - 压力显示：PEEP呼气末气道正压，Pmax气道峰压，Pmean平均气道压，Posc震荡压

  - 容量显示：MV分钟通气量，VTe呼出潮气量，VTi吸入潮气量，Vleak漏气量，Vo震荡潮气量：Mvo震荡分钟通气量

  - 呼吸频率，吸气时间百分比 Insp%，吸入氧浓度FiO2，吸入气体温度Temp，气道阻力R，肺顺应性，波形/呼吸环显示C

- 波形/呼吸环显示：

  - 波形显示：P(t) 压力时间波形，V'(t) 流速时间波形，V(t) 容量时间波形

  - 呼吸环：V(P) 容量压力环，V'(V) 流速容量环，V'(P) 流速压力环

  - 趋势：最长24小时波形趋势记录，Pmax气道峰压，Pmean气道平均压，MV分钟通气量

  - 波形/趋势显示标尺可调

  - 波形/呼吸环可测量

  - 通气波形控制：线性波，正弦波，方波

- 报警：

  - 报警方式：光闪烁，报警音和文字信息显示，吸入氧浓度报警界限随动功能，院内短时间转运报警暂停功能。

  - 压力报警参数：Pmax气道峰压报警，Pmean气道平均压报警，PEEP呼气末气道正压报警。

  - 容量报警参数：MV分钟通气量报警，VTe呼出潮气量报警，MVo震荡分钟通气量报警

  - 其他报警参数：FiO2吸入氧浓度报警，Temp吸入气体温度报警，Apnea窒息报警

- 配置清单（每台呼吸机配置）

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1台 |  |
| 2 | 高频发生器 | 1台 |  |
| 3 | 病人单元 | 1台 |  |
| 4 | 外置螺旋式加热呼吸管路 | 1套 |  |
| 5 | 温度探头 | 1个 |  |
| 6 | 流量传感器 | 1个 |  |
| 7 | 婴儿硅胶模拟肺 | 1个 |  |
| 8 | 氧气供气管 | 1根 |  |
| 9 | 空气供气管 | 1根 |  |
| 10 | 发生器和延长管 | 1套 |  |
| 11 | 鼻塞（大，中，小） | 2套 | 6个 |

- 三、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后5天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期每年巡检两次。每年保质期内故障率不得超过14天，如使用率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障由卖方免费技术服务和维修。在省内有备件库和售后维修点，24小时响应，响应后4小时上门服务，零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。

- *6、合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。