连续性床旁血液净化设备（CRRT）

一、技术参数

1、中文引导式互动操作界面。

2、整机具有≥6个驱动泵（血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，枸橼酸泵，钙泵）和1个肝素泵，CVVH可进行单独前或后稀释，或前后稀释同时进行，可随时改变比例。

3、抗凝方式：支持枸橼酸抗凝、肝素抗凝以及枸橼酸+肝素联合抗凝方式，支持后台设置医院所使用的枸橼酸抗凝剂类型

4、内置肾剂量计算器，可设置病人体重，机器自动计算初始处方剂量及显示实时的平均交付剂量，确保 CRRT 治疗效果。

5、具有TFL管理系统，可自动纠正液体平衡进出偏差，保障一次治疗液体总误差在 成人50g/低容量20g以内，保证治疗安全性。

6、具有≥4个独立的金属压力传感器，全部管路压力传感器均为非侵入式压力传感器，非大气压力传感器，减少与血液接触，降低感控风险并减少凝血因子激活。

7、提供多袋同时称重的平衡秤，平衡称均置于机器下端，具有零点校准功能，每次开机自动计算补偿值。单称称重范围：0~20kg， 线性精度：  ≤0.1%。

8、应具有枸橼酸称和钙称，实现高精度高质量的枸橼酸抗凝。

9、加热系统：内置一体式的高效双面盘管式加热器，可同时对置换液和透析液安全加热。

10、具备超声波检测加上静脉夹处的光学检测，血流速 200ml/min 情况时，可以监测到≤1ul的气泡。

11、应具备自动除气壶，自动控制置换液液面功能，减少血液与空气接触。

12、机器内置血液枸橼酸摩尔浓度计算器，自动计算枸橼酸摩尔浓度且实时显示。

13、至少应具备以下治疗模式：缓慢连续超滤（SCUF）、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换（TPE）、血液灌流（HP）

14、应具备儿童治疗模式

▲15、一体式管路，且与滤器可分离，应具备再循环模式，模式间可自由切换，所有治疗模式用一套管路即可完成。

16、枸橼酸抗凝可在CVVH-pre，CVVH-post，CVVHD，CVVHDF，TPE模式下实现一体化枸橼酸抗凝。

17、治疗参数要求

17.1.血泵流速 10-400 ml/min

17.2.置换液流速 0-10000 ml/h

17.3.透析液流速 0-10000 ml/h

17.4.净超滤流速范围在0-2000 ml/h

17.5.废液泵流速范围在 0-10000ml/h

17.6．血浆泵流速范围0-3000ml/h

17.7.抗凝剂设置：肝素泵 50ml 注射器输入范围：0 -15ml/h，肝素手动追加量：0.5-2.5ml/次

17.8.枸橼酸泵 0-650ml/h

17.9.钙泵0-300ml/h

18．压力监测参数要求

18.1.动脉压: -250mmHg 到+350mmHg

18.2.回输压 : -80mmHg 到+350mmHg

18.3.滤器前压 : -400mmHg 到+500mmHg

18.4.滤出液压 : -450mmHg 到+500mmHg

18.5.压力下降：-50 mmHg 到+250mmHg

18.6.TMP（跨模压）：-150 mmHg 到+400mmHg

| 19配置清单 | 数量 |
| --- | --- |
| 19.1.连续性血液净化设备主机 | 一台 |
| 19.1.1显示器 | 一个 |
| 19.1.2压力传感器 | 四个 |
| 19.1.3血泵 | 一个 |
| 19.1.4置换液泵 | 一个 |
| 19.1.5透析液泵 | 一个 |
| 19.1.6废液泵 | 一个 |
| 19.1.7肝素泵 | 一个 |
| 19.1.8枸橼酸泵 | 一个 |
| 19.1.9钙泵 | 一个 |
| 19.1.10除气壶 | 一个 |
| 19.1.11空气探测器 | 一个 |
| 19.1.12漏血探测器 | 一个 |
| 19.1.13枸橼酸功能模块 | 一套 |
| 19.1.14平衡称系统 | 一套 |
| 19.2.电源线 | 一根 |
| 19.3.操作手册 | 一本 |
| 19.4.输液架 | 一个 |
| 19.5.指引挂卡 | 一个 |

- 二、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。

- *2、交货时间：合同签订后5天内送货上门，逾期一个月按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格一年后支付10%余款给乙方。

- *4、交货地点：娄底市中心医院。

- *5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。每年保质期内故障率不得超过14天，如使用率达不到要求，每超过1天质保期相应延长10天。质保期内因设备本身缺陷造成各种故障由卖方免费技术服务和维修。在省内有备件库和售后维修点，24小时响应，响应后4小时上门服务，零配件在该设备停产后仍需保证10年的供应。故障最长修复时间在7个工作日之内，7个工作日内无法修复的，卖方应赔偿买方由停机造成的损失。

- *6、合同执行期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。