0º耳内窥镜招标参数

一、技术参数

| 视场角（°） | 视向角（°） |  | 工作长度 (mm)±3% | 最大插入部外径（镜体外径）±0.1mm | 最小器械孔道内径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0 |  | 105 | 3mm | / |

| 项目名称 | 基本参数 |
| --- | --- |
| 设计光学工作距d0 | 10mm |
| 设计工作视场形状 | 评价视场面 |
| 视场角／(°) | 见上表 |
| 视向角／(°) |  |
| 视场中心角分辨力 | 2.24C/(°) |
| 有效景深范围 | 3~100mm |
| 在A标准照明体下的显色指数Ra | 95 |
| 在D65标准照明体下的显色指数Ra | 95 |
| 照明镜体光效ILeR | 0.334 |
| 综合镜体光效SLeR | 0.337 |
| 综合边缘光效SLe-Z | 0.172 |
| 有效光度率DM | 1531cd/m2/lm |
| 单位相对畸变VU-Z的控制量 | -10% |

- 商务参数

- *1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格质保期满后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修壹年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。