# 空气波压力治疗仪招标参数

# 一、技术参数：

1.正常工作条件：

  - 工作环境：温度 5℃～40℃；

  - 相对湿度：10%～80%；

  - 大气压力：86kPa～106kPa；

  - 外部电源：工作电压：～ 220V±10%；电源频率：50Hz±1Hz；

  - 内部电源：电池类型：锂电池；工作电压：DC7.2±1.2V；

  - 输入功率：≤60VA。

2.触摸屏+一键飞梭，操作简便，便携式机型，结构轻巧。

3.具有阶梯压力设置功能

4.治疗仪工作时间设定连续运行或设定功能时间范围0～99min；步长1 min；

5.治疗仪充气间歇时间调节范围0-90s；步长5s；

6.压力保持时间0-12s可调；

7.单腔压力调节；

8.★治疗模式：4种充气模式；

模式A：由远端到近端的逐个(腔室)常规充气模式

模式B：由远端到近端的逐个(腔室)渐进充气模式

模式C：由近端到远端的逐个(腔室)渐进充气模式

模式D：由近端到远端的逐个(腔室)常规充气模式

9.压强指示：治疗仪具有压强指示，以指示当前治疗程序下治疗仪在气囊内产生的治疗压强；

10.压强调节：气囊压强调节范围0～200mmHg，设定调整步长为5mmHg；

11.极限压强≤300mmHg，且超过15mmHg的持续时间不大于3 min；

12.过压保护：治疗仪应具有过压保护措施；

13.急停开关 ：治疗仪提供电源及功能开关之外的急停开关，可随时中止治疗程序；

14.手动释压：治疗仪应提供在各种状态下手动解除患者压强的措施；

15、★具有多种分段式气囊，包括大腿套、小腿套、足靴套、足套等。（可提供相关证书）

16.气密性：气囊和连接管路应有良好的气密性，在最大输出压强下保持1min，压降不大于10%；

17.连接：连接管路应有防止接错的装置或标识；

18.锂电池蓄电功能：可在外部电源断电情况下继续使用；

19.具有数据交换性能，可通过WiFi连接数据；

20.★治疗仪具有治疗参数设置功能，可选择治疗模式、气囊类型、设置各腔室治疗压力、治疗时间；

21.具有单腔压力调节模式

22.治疗仪具有治疗参数显示功能，可显示当前设置的治疗参数，以及当前充气压力、剩余治疗时间、WIFI状态；

23.工作噪声：治疗仪正常工作时的噪声应不大于45dB。

- 二、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格质保期满后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修壹年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。