冷冻治疗仪招标参数

一、用途及适用范围

该仪器主要用于视网膜脱离、青光眼、玻璃体混浊、早产儿视网膜病变、眼睑肿瘤等多种眼疾手 术。

二、技术参数

1.最低制冷温度： -70℃~-75℃

2..制冷和解冻周期：≤5s

3.电源： AC220V±22V     50Hz

4.仪器噪音：<40db

5.仪器耗能最大：20W

6.气源：C02(纯度大于98%)

7.工作环境温度：20℃~30℃

8.相对湿度：≤85%

9.冷疗器工作压力：5.2MPa～6.0MPa

10.冷疗器低温工质排放应符合YY0678-2008中6.3.1的要求。(采用使用户和患者不直接触低温工质 液滴及薄雾的排放方式)。

11.仪器自动卸压时间：30s～90s

12.冷疗笔采用直插式密封

13.所配冷疗笔均为端部制冷

14.冷疗笔探头直径：

14.1.视网膜笔探头端部直径：≤2.5mm(圆头，随机配套)

14.2.青光眼笔探头端部直径：≤3.2mm(平头，随机配套)

三、配置清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视网膜冷疗笔 | 支 | 壹 |
| 2 | 青光眼冷疗笔 | 支 | 壹 |
| 3 | 三相电源线 | 根 | 壹 |
| 4 | 密封圈φ10×2 | 只 | 肆 |
| 5 | 密封圈φ8×2 | 只 | 贰 |
| 6 | 密封圈φ20.5×2.8 | 只 | 肆 |
| 7 | 输气导管 | 根 | 壹 |
| 8 | 减压阀总程(设有气源过滤装置) | 只 | 壹 |
| 9 | 冷疗器使用说明 | 份 | 壹 |
| 10 | 合格证 | 份 | 壹 |

- 四、商务参数
*1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
*2、交货时间：按中标公示无异议后30天内送货上门，逾期按合同赔付。

- *3、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
*4、交货地点：娄底市中心医院。
*5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检两次。质保期内出现故障，24小时响应，响应后4小时上门服务。

- *6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- *7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。