排痰仪招标参数

一、技术参数

1.屏幕规格≥4.3寸高清屏幕，全中文导航式操作引导，触摸按键，简单方便确保治疗效果；

2.治疗模式：手动模式，自动模式；

▲3.手动模式频率为1-22Hz，误差：±2Hz，连续可调；最大压力35mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-60min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min；

▲4.频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±

2Hz；

5.自动模式：分为成人模式、儿童模式；

6.导气方式:采用二级导气软管同步向充气背心充气，放气。每个背心同时连接两根导气软管，使背心充气均匀；

7.充气背心：背心由外套及气囊组成，可以拆卸外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒，可选配背心尺寸；

8.充气气囊最大气压承受力：充气气囊应能承受设备最大气压动力输出的2倍压力；

9.配设备专用台车，设备固定在台车上共同使用；

▲10.设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在10s内从最大压力下降到0.2kPa；

11.双重电源保护功能；

12.具备设备累计工作时间查询功能；

▲13.配备无线遥控器支持远程操作，可以及时暂停设备运行处理紧急情况。

- 配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气动式高频振荡排痰系统主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源线 | 1 | 条 |
| 3 | 导气连接管 | 2 | 根 |
| 4 | 背心（可拆卸） | 1 | 件 |
| 5 | 背心（普通） | 2 | 件 |
| 6 | 束带 | 2 | 条 |
| 7 | 说明书 | 1 | 份 |
| 8 | 合格证 | 1 | 份 |
| 9 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 10 | 操作步骤卡 | 1 | 份 |
| 11 | 台车 | 1 | 台 |

- 商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。