| 序号 | 产品名称 | 数量 | 预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温离心机 | 2台 | 34000*2=68000 |
| 2 | 加样移液枪 | 10-100ul（1把）/ 100-1000ul（4把） 共5把 | 5000 |
| 3 | UPS电源 | 1套 | 17000 |
| 4 | 洗胃机 | 1台 | 6000 |
| 5 | 除湿机 | 2台 | 1500*2=3000 |
| 6 | 加湿机 | 2台 | 200*2=400 |
| 7 | 输液泵 | 2台 | 3980*2=7950 |
| 8 | 静推泵 | 2台 | 2500*2=5000 |
| 9 | 身高体重仪 | 2个 | 3000*2=6000 |
| 10 | 同步时钟 | 20个 | 1400*20=28000 |
| 11 | 心脏自动除颤仪 | 1台 | 20000 |
| 12 | 酒精呼吸测试仪及吹管 | 1台+100支吹管 | 赠送 |
| 13 | 试管架 | 25个 | 赠送 |
| 14 | 试管架 | 10个 | 赠送 |
|  | 合计： |  | 166350 |

低速台式冷冻离心机等一批招标参数

一、低速台式冷冻离心机（自动脱盖）（2台）

- 最高转速≥4000r/min，

- 转速精度≤±10r/min；

- 最大相对离心力≥3030×g，

- 最大离心管数：≥80支（适用于100mm、75mm两种长度及长、短管帽）；

- 整机噪音≤62dB(A)；

- 定时范围：1s～99min59s；

- 温度设置范围：-20-40℃，温度控制精度±1℃；

- 加/减速曲线：10档加速曲线、11档减速曲线，可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态；

9.大屏幕液晶显示、操作简便。

10.自动计算RCF值,电子门锁，安全性能强。

11.真空采血管自动脱盖，脱盖成功率＞99%。

12. 采用特殊的减震器，具有自动平衡功能。

13. 交流变频电机驱动，转速控制精度高，具有快速升、降速功能。

14.外形尺寸(L×W×H)：不超过710×560×450mm；

15.配置要求：80孔自动脱盖转子1套（最高转速≥4000r/min，最大相对离心力≥3030xg）；

| - 加样移液枪（ 10-100ul，1把；100-1000ul，4把） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single-channel pipettes（单通道吸管） |  |  |  |  |  |
| Eppendorf Research® plus, single-channel, ﬁxed（单通道，固定） |  |  |  |  |  |
| 体积范围 | 体积 | 技术指标 |  | 技术性能 |  |
| 10 – 100 µL | 10 µL | ±3.0 % | ±0.3 µL | ±1.0 % | ±0.1 µL |
|  | 50 µL | ±1.0 % | ±0.5 µL | ±0.3 % | ±0.15 µL |
|  | 100 µL | ±0.8 % | ±0.8 µL | ±0.2 % | ±0.2 µL |
| 10 – 100 µL | 10 µL | ±3.0 % | ±0.3 µL | ±2.0 % | ±0.2 µL |
|  | 50 µL | ±1.0 % | ±0.5 µL | ±0.8 % | ±0.4 µL |
|  | 100 µL | ±0.8 % | ±0.8 µL | ±0.3 % | ±0.3 µL |
| 10 – 100 µL | 10 µL | ±3.0 % | ±0.3 µL | ±2.0 % | ±0.2 µL |
|  | 50 µL | ±1.0 % | ±0.5 µL | ±0.8 % | ±0.4 µL |
|  | 100 µL | ±0.8 % | ±0.8 µL | ±0.3 % | ±0.3 µL |
| 100 – 1,000 µL | 100 µL | ±3.0 % | ±3.0 µL | ±0.6 % | ±0.6 µL |
|  | 500 µL | ±1.0 % | ±5.0 µL | ±0.2 % | ±1.0 µL |
|  | 1,000 µL | ±0.6 % | ±6.0 µL | ±0.2 % | ±2.0 µL |

- UPS电源（主机1台；电池16节）

| 类型 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 主机 | 当前容量：20KVA/18KW，三进单出，为塔式UPS，配置双 DSP控制器，整流、逆变、充电、放电全部实现 DSP数字化控制，功率模块独立自主均流控制，无单点故障风险。 1.输入功率因数＞0.99，输入谐波电流＜3%，整机效率＞95%，绿色环保，高效节能。 2.输入电压范围：+25%~-25%,满载 / 25%~-40%,带载能力在100%至70%之间线性降额。 3.输出电压稳定精度≤±0.5%。 4.旁路逆变切换时间0ms：输入电压为额定值时，UPS由正常工作方式转旁路，或旁路转正常工作方式的相互切换时间为0ms）。 5.过载能力强 105%长期工作 / 110%,1h转旁路/125%,10min转旁路 / 150%,1min转旁路 />150%,200ms转旁路。 6.系统内所有风扇均采取冗余设计，提高系统的可靠性。 7.电池节数可调，16/20 节电池可调; 8.UPS具有电池耗尽自动关机功能，并且在市电恢复后，UPS能够自动开机（即自启动）。 9.UPS通讯可选配：RS485,干接点,SNMP卡,EPO,发电机接口等。 |
| 电池 | 1.蓄电池容量100AH ，蓄电池与主机同一品牌，在产品设计上侧重与UPS的兼容匹配，从而降低故障和维护的次数，电池设计浮充寿命25℃下10年以上，工作温度-20℃-55℃ 2.蓄电池必须采用前沿的板栅生产工艺，如冲网技术或拉网技术，极板耐腐蚀性高，环境更友好。 3.蓄电池静置 28 天后容量保存率应＞96%。 4.密封反应效率＞95%。 5.蓄电池采用统一的嵌入式端子设计，保证在电池过大电流时性能更加稳定，安装维护简单方便。 |

- 洗胃机（1台）

- （一）产品特点

  - 自动压力反馈控制系统。

  - 强力换向防堵结构。

  - 压力液量双安全保护。

  - 进出胃液量平衡控制功能。

  - 进出胃液路分离控制结构。（由内部完全独立的进出胃液路、外部独立进出胃插口和一次性使用连接管组成的进出胃分离控制结构。）

  - 进出胃动态模拟压力显示。

  - 无油膜式泵。

- （二）技术参数

  - 洗胃压力：47kPa-55kPa

  - 出胃液量：≤450ml/次

  - 进胃液量：≤350ml/次

  - 液量平衡：≤250ml/次

  - 噪声：≤65dB(A)

  - *输入功率：≤80VA

  - 电源：AC220V±22V   50Hz±1Hz

- （三）配置清单

- 主机                                 1台

- 一次性使用负压引流（吸引）接管       3包（免费赠送）

- 一次性使用胃管                       3根（免费赠送）

- 防尘堵                               4个

- 电源线                               1根

- 除湿机（2台）

- 1、具有双风速、带遥控、环保冷媒、水满提示、负离子净化、底部万向轮等特点；

2、具有定时开关机、断电记忆功能、湿度实时显示、旋转压缩机、故障自检等功能；

3、技术性能指标

3.1输入功率	293W/498W

3.2适用面积	25-50㎡

3.3输入电流	1.35A

3.4适用温度	5-38

3.5压缩机	康普勒斯旋转压缩机

3.6净量	13kg	旋转压缩机	外接遥控

3.7冷媒	R134a

3.8水箱容量 ≥4L

3.9可否接软管  可以

3.10水满提示  声光提示

3.11定时功能  1-24H	干衣功能	空气净化

3.12滤网 初滤

3.13故障显示	有

3.14控制方式	按键+遥控

3.15移动方式	万向轮

- 加湿器（2台）

- 1、蒸馏除菌，暖雾加湿

2、暖雾加湿：430mL/h加湿量，蒸馏·除菌·防垢，水润整屋。

3、抑菌防垢：内置复合过滤器，出雾更净长效阻垢，抑菌率99.99%。

4、AI随温调湿：自动根据室温调节加湿量，告别手动调节。

5、可加自来水：便捷双加水模式，直接上加水或水箱加水。

6、低噪：32.5dB(A)低噪设计，不影响休息和工作。

7、长效续航：30min快速加湿，40小时长效续航，巨量加湿。

- 8、三重安全防护：12重安全防护，保障使用安全。

七、输液泵（2台）

| 序号 | 参数性能指标 |
| --- | --- |
| 1 | 输液泵必须具有CFDA注册证及德国TUV认证的CE证书 |
| 2 | ▲I类CF型设备；进液防护等级≧IP44 |
| 3 | ▲机器裸机重量≦1.5kg，体积小巧轻便，长*宽*高≦131.5*90*138mm，隐藏式提手，便于移动和转运，节省空间。PBT+PC工程塑料外壳，高强度，耐腐蚀； |
| 4 | ▲满足EN1789标准，适合在救护车使用 |
| 5 | 主副双CPU设计，系统安全可靠 |
| 6 | 输液精度≤±5% |
| 7 | 阻塞报警阈值4档可调：150mmHg、300mmHg、600mmHg、900mmHg |
| 8 | 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，丸剂量≦0.2ml，避免意外丸剂量伤害病人； |
| 9 | 在线调整功能：无需停机清零累积量、调整压力报警阈值和气泡报警阈值，避免血药浓度波动 |
| 10 | ▲输液速度：0.1-2000ml/h, 最小步进为0.01ml/h，最小步进为0.01ml/h（＜100ml/h步进为0.01ml/h，＜1000ml/h步进为0.1ml/h，≥1000ml/h步进为1ml/h）。输液管滴壶滴系数范围10—60 drips/ml，滴速范围1-2000 drops/min，步进为1 drops/min |
| 11 | 快进功能：快进速度1-2000ml/h，具有自动和手动两种快进模式，实时显示快进入量，并且每达到1ml整数时给与声音提示 |
| 12 | 预置量：0-9999.99ml，最小步进值0.01ml |
| 13 | ▲气泡检测：超声气泡探头，具有单个气泡和连续气泡报警，单个气泡检测5档可调，累计气泡检测50-1000ul/15min可调 |
| 14 | KVO功能：0-5ml/h，以0.01ml/h步进 |
| 15 | 手动、自动锁屏功能，自动锁屏时间15sec-30min可调 |
| 16 | 报警信息：预置量接近完成（预报警时间可调范围为：2min、5min、10min、15min、20min、30min）、预置量完成、管路阻塞、电池电量低、电池耗尽、系统故障、网电源中断、遗忘操作（遗忘报警时间可调范围：2min、5min、10min、15min、20min、30min）、待机时间结束、KVO完成、无滴数传感器、滴数异常、空瓶、单个气泡、累计气泡、门开、药物剂量超限 |
| 17 | 内置4种输液模式：ml/h速度模式、体重模式、滴数模式、和微量模式（微量模式设置范围：0.1～200 ml/h）； |
| 18 | ▲电池持续运行时间≧5小时，可选配两块电池≧10小时@流速25ml/h（全新电池满电状态下）；充电时间：关机状态下≤4h（标配一块电池）或≤8h（（选配二块电池） |
| 19 | ▲注射器品牌存储≧200个； |
| 20 | 多功能接口：具有多功能接口，支持数据传输、护士呼叫、外接直流电；可加装无线模块，实现无线联网监测 |
| 21 | 多功能接口：具有多功能接口，支持数据传输、护士呼叫、外接直流电； |
| 22 | 历史记录功能：自动储存2000条的事件记录 |

八、静推泵（2台）

| 序号 | 性能指标 |
| --- | --- |

| 1 | I类CF型设备，进液防护等级≧IP24 |
| --- | --- |
| 2 | ▲一体化提手，无需外接，便于移动和转运，容易保管和养护;（提供图片） |
| 3 | ▲整机重量≦ 1.7kg |
| 4 | 阻塞报警阈值3档可调【L（低）150mmHg；M(中)525mmHg；H(高)900mmHg，L、M档误差：±100mmHg；H档误差：±135mmHg；并支持阻塞回撤功能（Anti-Bolus） |
| 5 | 手动、自动锁屏功能，自动锁屏时间15sec-30min可调； |
| 6 | 精度≤±2%； |
| 7 | ▲自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml（5ml：0.1-100ml/h；10ml：0.1-200ml/h；20ml：0.1-400ml/h；30ml：0.1-600ml/h；50/60ml：0.1-1500ml/h）最小步进量0.1ml/h。 |
| 8 | 快推功能：快推速率0.2-1500ml/h，以0.1ml/h步进，具有自动和手动两种快推模式，实时显示快推入量，并且每达到1ml整数时给与声音提示； |
| 9 | 预置量：0-9999.9ml，最小步进值0.1ml；预置时间范围：1min-99hrs59min |
| 10 | 注射泵内置3种注射模式：ml/h速度模式、体重模式、首计量模式 |
| 11 | 内置中文，全中文操作界面；支持并自动识显示屏，同屏显示流速、液量、压力、药物名称等各种信息 |
| 12 | 分低级、中级、高级三级报警，并给以声光提示，同时图文并茂地显示具体报警信息，直观易懂 |
| 13 | 报警信息：预置量接近完成、注射器接近排空、预置量完成、注射器排空、管路阻塞、、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、网电源中断、注射器脱落、遗忘操作、待机时间结束、KVO完成 |
| 14 | ▲具有独立的电池仓，无需打开机壳即可更换电池；（提供图片） |
| 15 | ▲注射泵电池持续运行时间≧12小时@流速5ml/h |
| 16 | 历史纪录功能：自动储存5000条的事件记录 |
| 17 | ▲注射器品牌存储≧200个； |
| 18 | 在线滴定功能：能不中断输液而更改速率 |
| 19 | ▲多功能接口：具有type-C多功能接口，支持RS232、数据传输、护士呼叫、外接直流电；可选配无线模块，实现无线组网监测； |

九、身高体重仪（2个）

| 1控制系统 | 1.1智能系统 | 采用专业为健康体检深度定制安卓6.0智能OS操作系统，全自动智能自检系统 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.2多国语言 | 支持 |
| 2身高测量 | 2.1测量系统 | 采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强、不受光线、温度等影响。 |
|  | 2.2测量范围 | 20-210cm |
|  | 2.3检定精度 | ±0.5cm分度值：0.5cm或0.1cm（可调） |
| 3体重测量 | 3.1测量系统 | 精密平衡梁电阻应变式传感器 |
|  | 3.2测量范围 | 2.0-500kg |
|  | 3.3检定精度 | ±0.1kg分度值：0.1kg或0.01kg（可调） |
|  | 3.4BMI测量 | 采用最新WHO标准或者中国九城市标准（客户可以根据自己的需求进行自由调整） |
| 4折叠便携 | 机身折叠后1.2米，方便携带运输；配有轮子，可轻松移动 |  |
| 5选配拓展 | 体温仪、血压计等拓展；ID／IC／身份证／社保／手环／扫码枪等识别；投币、微信支付； |  |
| 6广告宣传 | 6.1液晶屏幕 | 高清液晶7.0寸显示系统、智能引导语音／动画提示、多媒体播放 |
|  | 6.2图片宣传 | PNG、JPG／JPEG等常见格式 |
|  | 6.3视频宣传 | 3GP、MP4、RMVB、RM、FLV、MP4、AVI等常见格式（如：公共卫生健康的宣传视频） |
|  | 6.4单位名称 | 支持自由配置：医院、机构／公司／单位、商家等名称或宣传语 |
|  | 6.5微信推广 | 支持微信公众号推广，快速长期吸粉（选配） |
| 7数据通信 | 7.1无线通信 | WiFi、蓝牙（选配）、3G／4G（选配）、云接口（选配）等 |
|  | 7.2有线通信 | Rs232串口 |
|  | 7.3发送手机 | 无绑定直接快速发送，健康情况随时查看 |
| 8数据存储 | 可存储100万条以上测量数据，并支持U盘导出 |  |
| 9系统兼容 | 9.1健康系统 | 可与第三方健康系统数据通信（如：国家公共卫生体检系统） |
|  | 9.2电子档案 | 兼容与医院、电子病历（EMR）、HIS等健康体检系统数据共享通信 |
| 10打印输出 | 时间、日期、体重、身高、BMI（体型）理想体重、健康体重范围、健康指导、建议饮食、用户单位名称及广告语 |  |
| 11电源电压 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |  |
| 12额定功率 | ≤10W（大约连续工作100个小时一度电） |  |
| 13应用场所 | 医院、社区服务站、疾控中心、体检中心、学校、药房、诊所、商场／超市、公安系统、健身房等部门和单位； |  |

十、同步时钟

（一） 单面数字式时钟（数量：16个）：

1、双联显示

1.1、第一行：“年、月、日、星期”（≥1.8寸）

1.2、第二行：“时、分、秒”（≥3寸）

2、黑色围框，壁挂式安装

3、自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时。

4、可与计算机局域网共用网络，共用交换机。

5、运行功耗：220V±20%外置适配器。·功耗≦18W

（二）双面数字式时钟（数量：4个）：

1、双联显示

1.1、第一行：“年、月、日、星期”（≥1.8寸）

1.2、第二行：“时、分、秒”（≥3寸）

2、黑色围框，吊挂式安装

3、自动获取母钟信号同步，支持NTP网络对时。

4、可与计算机局域网共用网络，共用交换机。

5、运行功耗：220V±20%外置适配器。·功耗≦30W

十一、 除颤监护仪（1台）

- 具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- ▲同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- ▲除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- 监护功能：标配心电监护功能，可选配升级SpO2、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。

- 支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，可提供12导联心电静息报告输出功能。

- ▲配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- ▲彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- 要求防尘防水等级IP55。

| 十二、带耗材赠送项目 - （一）酒精呼吸测试仪及吹管（仪器1台；吹管100支） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 指标及参数 |
| 1 | 传感器 | 进口电化学传感器 |
| 2 | 操作系统 | ARM单片机系统 |
| 3 | 处理器 | 低功耗Arm Cortex-M7＋Cortex-M4双核处理器 |
| 4 | 电池容量 | 内置3.7V 2500mAh可充电锂电池 |
| 5 | 量程范围 | 0.000mg/L~2.500mg/L(BrAC) |
| 6 | 分辨率 | 0.001 mg/L(BrAC) |
| 7 | 测量精度 | c≤2.000：0mg／L～-0.040mg／L或0～-10％，取其中的绝对值大者c＞2.000：0～-2x（标准气体浓度／2-0.9）mg/L |
| 8 | 示值重复性 | c≤2.000：0～0.007mg／L或1.67％，取其中的大者c＞2.000：0～0.33x（标准气体浓度／2-0.9）mg／L |
| 9 | 校准周期 | 6个月 |
| 10 | 浓度单位 | mg/100mL(BAC)、mg/L (BrAC) |
| 11 | 吹气连续性检测 | 可设置，默认3秒 |
| 12 | 基准工作条件 | a）温度：23＋／-5℃； b）相对湿度：50％±30％； c）环境中总烃浓度：不超过0.002‰； d）电磁场：周围无影响酒检仪正常工作的气体和电磁场。 |
| 13 | 连续检测次数 | 连续测量500次以上（基准工作条件下） |
| 14 | 测量模式 | 正常测试、快速筛查 |
| 15 | 显示 | 2.4吋320＊240TFT262K彩色液晶显示器 |
| 16 | 打印 | 支持无线蓝牙连接外置打印 |
| 17 | 物理接口 | （1）micro usb物理接口，现实充电、系统升级、测试记录下载、扩展通讯等（2）蓝牙4.0 |
| 18 | 音频 | 扬声器语音播报 |
| 19 | 运行环境 | （1）工作温度：-10～50摄氏度 |
| 20 |  | （2）储存温度：-30～70摄氏度 |

- （二）试管架

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试管架 | 2ml 100孔 孔径13mm 高度50mm 有机玻璃材质 | 25个 |
| 2 | 试管架 | 孔径18mm 50孔 高50mm 聚丙烯PP材质 | 10个 |

- 十三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。