- 无影灯招标参数

- 一、技术参数

  - 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

  - ★灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。提供第三方证明文件。

  - 灯头操作扶手与灯头一体成型，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留残留污染，影响洁净消毒效果。

  - 灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙，医护人员清洁更方便，不会留残留污染而影响洁净消毒效果。

  - 手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。（提供证明文件）

  - 双灯头中心照度均≥160,000Lx。

  - 20%光柱深度（大光斑）：≥1400mm。（提供检测报告）

  - 60%光柱深度（大光斑）：≥800mm。（提供检测报告）

  - ★光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥300mm（提供检测报告）

  - ★光斑均匀性：d50/d10≥60%。（提供检测报告）

  - 母灯深腔照明率≥100%，子灯深腔照明率≥100%。（提供检测报告）

  - 单遮板无影率：≥60%

  - 双遮板无影率：≥56%

  - 偏置单遮板无影率：≥76%

  - 显色指数Ra： ≥99。（提供检测报告）

  - 显色指数R9： ≥97。

  - 具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。

  - 光源功率≤40W，节能环保。

  - 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx)

  - ★小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位（提供产品彩页证明）

  - ★无影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。

  - 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满2年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修2 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、手术室11间手术灯搬迁至手术室5间，拆除、安装等费用由中标方承担。