组织染色机（带封片模块）招标参数

一、技术参数

- 中文彩色屏幕，操作简单；

- ★总缸数≥33个，其中液缸数量≥30个，水洗缸≥5个，烘烤缸≥3个；

- ★染色架满载≥20片，染色架可连续上载，最多可同时运行10个染色架以上（含10个）；

- 可同时运行程序≥3套，储存程序≥10套；

- 每张玻片可扫描（或输入号码）记录功能，数据可导出，染色实验可追溯；

- ★2个（及以上）染色篮同时抖动（搅拌）功能；

- 独立的封片模块，封片与染色可组合全自动染色封片流水线，无需中途人工转移，也可单独封片；

- 盖玻片满载量≥100片，实时显示盖玻片数量，盖玻片为24×50的通用规格；

- 盖玻片破损自动识别、自动剔除瑕疵玻片功能；

- 玻片架最大存放量≥6个；

- 实时显示盖片状态；

- 染色封片总尺寸≤1600×700×700，单独染色总尺寸≤1000×700×700

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。