糖化血红蛋白仪招标参数

一、技术参数

1	实验原理	离子交换HPLC（高效液相色谱）

2	检测波长	双波长

3	检测参数	至少包括糖化血红蛋白（HbA1C）、血红蛋白F（HbF）

▲4  检测速度  ≥75个标本/小时

5   检测线性范围：至少包含4.0%-18.0%

- 认证及溯源	通过IFCC/NGSP认证，可溯源至IFCC

- ▲样本容量  一次性装载样本≥90个 可扩展至一次装载≥300个样本

- 可预约开机

- 可原始管全血直接自动进样，可穿刺样品管帽；同时，也可以微量杯进样。

- 可自动识别样本条形码

- 标本可自动混匀

- 可监测试剂余量并报警提示、更换试剂无需停机

- ▲层析柱与过滤网一体化 无需单独更换过滤膜（网）

- 有急诊通道或专用急诊位

- 双向连接LIS系统并负责相应费用，发布中文报告

- 可提供分析色谱图，能查看各组分的分析数据（峰成分、保留时间、出峰面积等）

- 17 检测重复性  CV值在2%以内

- 18 可扩展血糖仪连成流水线

- 19  光源  LED光源，寿命≥5年

- 20  可提供原装配套质控、校准品

- 21 带显示屏、支持中文系统、可监控管理试剂、可提示错误和自动报警。

- 22取得医疗器械注册证，质保≥1年，故障报修响应时间2小时内，工程师12小时内可赶到现场。

- （商务）23 设备性能及试剂检测质量需经医院试用，满足使用科室的需求。

- ▲：重要参数

二、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 糖化分析仪主机 | 1台 |
| 2 | 进样台及进样架 | 1套 |
| 3 | 液体传感器 | 1套 |
| 4 | 内置热敏打印机 | 1台 |
| 5 | 中文电脑 | 1台 |

- 三、试剂耗材限价

| 名称 | 限价（元） | 每人份限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 糖化血红蛋白质控品 | 1200元/盒 |  |
| 糖化血红蛋白溶血剂 |  | 10.5元/人份 |
| 糖化血红蛋白层析柱COLUMN UNIT |  |  |
| 其他耗材 |  |  |

- 商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用，交付设备必须为6个月内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 1 年， LED光源质保5年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。