紫外线辐射强度检测仪招标参数

本产品适用于医疗卫生、化工、电子、食品加工、餐饮服务行业等场所紫外线消毒灯强度的监测，以保证消毒效果的可靠。

一、技术参数

1主要产品构成

1.1传感器采用紫外光专用传感器，反应灵敏，线性优异；

1.2本机采用全数字信号传输，抗干扰能力强，性能稳定；

1.3主机与探头不用导线连接（遥测），测试者远离紫外灯避免紫外光对人的损伤；

1.4灵敏度高，即刻可读取检测值；

1.5探头主机均采用充电电池。

1.6数字显示，便于读值，使用方便；

1.7整机只有一个开关按钮，操作简易方便。

2主要技术指标

2.1测量波长：230nm-290nm，峰值波长为253.7nm；

2.2量程为0-2000μw/cm2；

2.3最小分辨率：1μw/cm2；

2.4准确度：相对于国家标准（90μW）上下浮动5μW；

2.5稳定时间：<5min；

2.6工作电压范围：3.3V—4.2V。

3 检测方法

3.1将测定架拉到最长（1米），垂直悬挂于待测紫外线灯管中心。

3.2将探头置于测定架上固定好。打开探头盖，测定人手持紫外线辐射仪主机远离紫外灯。

3.3开启紫外线灯 5min 后，在门口或透过透明玻璃用照度计对准探头信号灯测量其辐照度值  ( μW/cm2 )。

3.4普通型或低臭氧型直管紫外线灯( 30W )，在灯管下方垂直 1m 的中心 处，新灯管的辐照度值应≥90μW/cm2。

3.5使用中的灯管，可在原装置处进行测定。测定位置仍在灯管下方垂直距离1m 的中心处。使用中灯管的辐照度值应≥70μW/cm2，低于此值者应予更换。

3.6多灯管组合灯具的测定方法和合格标准，同单支灯管。

4 注意事项

4.1为防失准，所用照度计必须定期检测校正，并在计量标定有效期内。

4.2测试应分多次进行，否则易发生系统误差。

4.3测量时，电压应稳定在 220V。

4.4对异型(非直管型)、高强度型，或非 30W 功率等灯管的检测距离和辐照度值合格标准，随产品用途和使用方法而定。

4.5辐照强度检测，每次鉴定抽查 10 支灯管，每支灯管重复测定 3 次。各次数据均达标准可判辐照强度合格。

4.6电压波动可影响灯管放射的紫外线强度，试验时应予注意。

4.7目前我国使用的紫外线消毒灯有下述几种 ：

4.7.1普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯：灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透过率高的玻璃制成，功率为 40W、30W、20W、15W等。要求出厂新灯辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1m处测定，不加反光罩)为 ：功率 >30W 灯，≥90μW/cm2；功率 >20W灯，≥60μW/cm2；功率 15W 灯，≥20μW/cm2。

4.7.2高强度紫外线消毒灯：要求辐射 253.7nm 紫外线的强度(在灯管中心垂直距离 1m处测定)为：功率 30W 灯，>170μW/cm2；11W 灯，>40μW/cm2。

- 二、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用，交付设备必须为6个月内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 1年，设备第一年免费校准一次，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。