AED除颤仪招标参数

一、技术参数

1. 物理规格/性能：

1.1设备具备便携把手，具备高便携性。

1.2设备能承受在任何角度由≥1.5m高度跌落后仍完好无损。

1.3主机为IP55的防尘防水设备。

1.4工作温度范围广于等于：-5ºC～50ºC。

1.5工作湿度范围广于等于：5%～95%非冷凝。

1.6为适应疫情防控需要，可以对设备使用酒精类、双氧水、异丙醇等方式进行清洁及消毒。

2. 除颤性能：

2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

2.2输出能量能量可支持≥355J，提供产品使用说明书证明材料。

2.3从开机到200J放电准备就绪用时＜8s。

2.4开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。

3.CPR心肺复苏：

3.1除颤建议：评估电极片连接情况和患者心电图，以确定是否需要除颤。

3.2在CPR状态下，设备具有CPR节拍器功能，按照AHA/ERC推荐的频率对病人实施胸部按压，并进行通气。

3.3节拍器频率：40cpm～160cpm可变，提供产品使用说明书证明材料。

▲3.4深度：0～8cm，提供产品使用说明书证明材料。

▲3.5可选配心肺复苏传感器，提供实时按压质量反馈，显示深度、回弹等数据，提供产品使用说明书证明材料。

4.除颤电极片：

▲4.1有效期：≥5年，提供电极片实物图片。

4.2在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率。

4.3具有电极片粘贴方式示意图。

4.4具有电极片粘贴位置动画提示。

4.5具有电极片连接状态自检功能和报警提示。

4.6可自动识别电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。

4.7可识别电极片有效期，检测到电极片快过期时给出报警提示。

5. 电池：

5.1在室温温度环境下，电池有效期≥6年，提供电池标签实物图。

5.2至少可支持200次≥355J除颤治疗，提供产品使用说明书证明材料。

5.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可支持10次≥200J除颤充放电。

5.4电池电量指示状态支持分格显示，用于快速评估电池电量，提供机器屏幕显示实物图证明。

▲5.5提供≥4200mAh一次性免维护电池，提供产品使用说明书证明材料。

6. 屏幕/操作：

6.1彩色显示屏≥7寸，分辨率不小于800×480像素，支持动画指导用户执行急救操作。

6.2根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用。

6.3根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，可选项为自动、高、低三种模式，且默认设置为自动，适应嘈杂环境下使用，提供产品使用说明书证明材料。

6.4具有中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文。

6.5成人/儿童患者类型可快速切换。

6.6设备支持开盖开机，为避免误操作，设备主机操作面板上，操作按键数量≤3个，提供机器操作面板实物图证明。

6.7屏幕显示内容包括：ECG波形显示且不小于6秒、设备开机运行时间、CPR操作时间、电击次数、网络类型图标、电池电量状态，提供产品使用说明书证明材料。

7. 数据传输和存储：

7.1设备的内部存储容量不小于1GB，可存储至少1000份自检报告。

7.2具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音。

7.3可存储抢救记录数据，ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（包括急救时间、CPR 持续时间、放电次数、除颤能量等）。

7.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。

▲7.5支持车载，直升机和固定翼飞机环境使用，提供相关使用环境认证证书或第三方检测机构出具的检测报告。

8. 设备维护与自检：

8.1具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每月、每季度自检功能。

8.2自检内容包括控制模块、电极片失效日期、治疗模块、电源模块、1J放电、≥355J放电、喇叭等多项检测，提供使用说明书证明材料。

8.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯彩色显示设备状态。

9、AED单台标准配置要求：

1、AED主机，1台

2、内置电池，1套

3、除颤电极片，1副

4、中文说明书，1套

5、中文操作流程卡，1套

二、商务参数

三、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。