| 全自动多重发光免疫分析仪招标参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、技术参数 |  |  |
| 序号 |  | 内 容 |
|  | 1 | 仪器功能用途 |
| ▲ | 1.1 | 用于实验室开展自身抗体检测（至少包含抗核抗体谱、血管炎相关自身抗体、自身免疫性肝病相关自身抗体、抗CCP抗体），结核感染T细胞等项目。 |
|  | 2 | 性能参数 |
| ▲ | 2.1 | 原理：免疫荧光发光法和化学发光法 |
| ▲ | 2.2 | 测试速度：免疫荧光发光法≥100T/h，化学发光法≥400T/h |
|  | 2.3 | 仪器具备自检功能，能提示试剂等消耗品、废弃物的状态以及故障提示 |
|  | 2.4 | 判读线性范围：在不小于2个数量级的浓度范围内，线性相关系数（r）≥0.990。 |
|  | 2.5 | 携带污染率：≤10-6。 |
|  | 2.6 | 支持样本稀释功能，稀释倍数≥1800倍 |
| ▲ | 2.7 | 首个结果报告最快时间≤22min |
|  | 2.8 | 实验最大通量≥1600T/h |
|  | 2.9 | 样本加量范围：至少包括10~150ul |
|  | 2.10 | 测量重复性：变异系数（CV）≤10%，定性项目满足检测结果一致 |
|  | 2.11 | LIS双向通讯：配套提供电脑，并连接至医院Lis系统 |
|  | 2.12 | 样本位：≥500个，条形码识别：设备自动识别+手工识别 |
|  | 2.13 | 全自动化批量进样，同时可随机插入样本，支持急诊优先 |
|  | 2.14 | 反应杯装载量：≥2000个 |
|  | 2.15 | 反应杯装载方式：支持在线添加，自动落料排杯 |
|  | 2.16 | 试剂位：≥30个 |
|  | 2.17 | 试剂装载方式：试剂盘、可随机插入试剂 |
|  | 2.18 | 孵育温度准确度： 37±0.3℃；温度波动：≤0.2℃ |
|  | 2.19 | 自动上下水装置：可自动配置洗液，自动排液等 |
|  | 2.20 | 可联机扩展：可接模块/可连接流水线 |

二、配套耗材限价

| 序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位 | 试剂最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | ANA-9：60人份/盒 | ANA-9：60人份/盒 | 3500 |
| 2 | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | ANA-15：60人份/盒 | ANA-15：60人份/盒 | 6400 |
| 3 | 抗核抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | ANA-17：60人份/盒 | ANA-17：60人份/盒 | 7850 |
| 4 | 血管炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 30人份/盒 | 30人份/盒 | 595 |
| 5 | 肌炎相关自身抗体检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 30人份/盒 | 30人份/盒 | 1635 |
| 6 | 自身免疫性肝病相关自身抗体7项检测试剂盒（磁条码免疫荧光发光法） | 30人份/盒 | 30人份/盒 | 1240 |
| 7 | 结核感染T细胞测定试剂盒（化学发光法） | 32人份/盒 | 32人份/盒 | 5700 |
| 8 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 2650 |
| 9 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 2×50 测试/盒 | 2×50 测试/盒 | 660 |
| 10 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50 测试/盒 | 2×50 测试/盒 | 660 |
| 11 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50 测试/盒 | 2×50 测试/盒 | 660 |
| 12 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA/G/M测定试剂盒（化学发光法） | 2×50 测试/盒 | 2×50 测试/盒 | 1800 |
| 13 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50测试/盒 | 2×50测试/盒 | 1000 |
| 14 | 清洗液(发光） | 1000mL×1 | 1000mL×1 | 470 |
| 15 | 增强液 | 60mL×4 | 60mL×4 | 2650 |
| 16 | 样本稀释液 | 150mL×4瓶/盒 | 150mL×4瓶/盒 | 950 |
| 17 | 清洗液（多重） | 1000mL×1 | 1000mL×1 | 75 |
| 18 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 210mL/瓶×2瓶 | 210mL/瓶×2瓶 | 850 |
| 19 | 反应杯（一体机） | 500/包 |  | 赠送 |

- 三、商务参数
★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，拟中标公司需提供试用产品，由临床科室试用合格后，方可进行中标公示及签订合同。最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。