- 全自动干化生化尿液分析系统招标参数

- 一、技术参数

- ▲仪器功能：

尿液干化生化分析系统，由尿液干化分析系统和液体生化系统组成，产品同时具有检测干化学、液体生化两项功能，即尿液干化液体生化一体机。

- ▲检测项目：

2.1干化学主要检测项目：

尿胆原、胆红素、酮体、潜血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、pH、抗坏血酸、肌酐、尿钙、微量白蛋白；

2.2液体生化主要检测项目：

尿微量白蛋白、尿肌酐、尿总蛋白、尿免疫球蛋白G、尿转铁蛋白、尿α1微球蛋白、尿β2微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶、尿中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白、 尿α-淀粉酶、 尿碘等，仪器检测项目可拓展。

2.3研究计算项目：ACR、PCR

- 检测原理：

散射免疫比浊和透射免疫比浊方法学联合检测。

- 检测速度：

4.1 干化学项目：≥260测试/小时；

4.2 尿生化项目：≥200测试/小时；

4.3 综合测试速度：≥200测试/小时。

- 5.检测光路和波长：三光路设计，波长范围300～1000nm。

- 6.分光方式：滤光片后分光/光栅后分光。

- 7.试剂位：≥20个。

- 8.样本位：≥50个。

- 9.样本类型：原尿液上机，无需离心。

- 10.最小样本量：≤2.5uL

- 11.最小试剂量：≤2.5uL

- 12.样品、试剂杯：具有液位探测、随量跟踪、立体防撞功能。

- 13.稀释功能：

- 前带检测，对高浓度样本自动稀释，无需二次检测，干化结果指导生化项目预稀释功能，降低复检率，节省试剂成本。

- 14.校准：多点定标。

- 15.分析方法：1点终点法，速率法，两点法，2点终点法。

- 16.质量控制：具备独立质控模块，含有申请、检测、录入、查询及质控图观察功能。

- 17.吸光度线性范围：0.00A～3.8A。

- 18.清洗功能：自动清洗。

- 19.废液处理：高、低浓度废液两级分流、具有废液容量报警功能。

- 20运行监测：仪器故障提示功能。

- 21.通讯功能：双向通讯，可连LIS、HIS、MMC等各种系统。

- 22.样本混匀：样本自动混匀。

- 23.联机功能：可同尿液有形成分分析仪组成尿液分析流水线。

- 24.制造商资质：制造商应为高新技术企业并获得IS9001、ISO13485认证

- 25▲.产品资质：创新医疗器械优先，提供相关证明材料。

- 配套耗材限价

| 序号 | 产品名称 | 收费标准 | 收费编码 | 试剂 限价 （元/人份） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌酐测定试剂盒（酶法） | 6元/人次 | 250307002 | ≤1.8 |
| 2 | 尿碘测定试剂盒（比色法） | 65元/人次 | 250103001 | ≤19.5 |
| 3 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 72元/人次 | 250307031 | ≤21.6 |
| 4 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 10元/人次 | 250301018 | ≤3 |
| 5 | α1-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 8元/人次 | 250307008 | ≤2.4 |
| 6 | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 5元/人次 | 250301014 | ≤1.5 |
| 7 | 转铁蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 16元/人次 | 250307007 | ≤4.8 |
| 8 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS-底物法） | 10元/人次 | 250308004 | ≤3 |
| 9 | 尿微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 11元/人次 | 250307006 | ≤3.3 |
| 10 | N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶测定试剂盒（MPT底物法） | 6元/人次 | 250307011 | ≤1.8 |
| 11 | 尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 9元/人次 | 250102006 | ≤2.7 |
| 12 | 尿免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 11元/人次 | 250401023 | ≤3.3 |
| 13 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 10元/人次 | 250102035 | ≤1.74 |
| 14 | 清洗液 |  |  | ≤880 |
| 15 | 酸性清洗液 |  |  | ≤180 |
| 16 | 碱性清洗液 |  |  | ≤180 |

- 备注：质控品与校准品免费赠送

- 商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，拟中标公司需提供试用产品，由临床科室试用合格后，方可进行中标公示及签订合同。最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

- ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

- ★5、质保与售后：整机保修 3 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。