裂隙灯显微镜招标参数

一、技术参数

1显微镜系统性能参数

1.1显微镜类型          伽利略平行夹角式（内置黄色滤光片）

1.2光学分辨率          ≥1800 Nlp/mm（168 lp/mm）

1.3变倍方式            ≥5档转鼓变倍式

1.4放大倍率            6.3X、10X、16X、25X、40X

1.5目镜倍率            ≥12.5X

1.6目镜夹角            10°

1.7瞳距调节范围        52mm~80mm

1.8屈光度调节          -8D~+8D

1.9视场直径           36.2mm、 22.3mm、 14mm、 8.9mm、 5.7mm

2照明系统性能参数

2.1裂隙宽度            0-14mm 连续可调（在 14mm 时，裂隙呈圆形）

2.2裂隙长度            1-14mm 连续可调

2.3光    源            LED

2.4裂隙角度            0°~180°由垂直到水平方向连续可调

2.5滤 色 片            隔热片、无赤片、钴蓝片

2.6光阑大小            14mm、8mm、3.5mm、0.2mm

2.7照	  度             ≥247.4klx

二、配置清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颚托支架组件 | 1 |
| 2 | 显微镜组件 | 1 |
| 3 | 裂隙灯组件 | 1 |
| 4 | 台面组件 | 1 |
| 5 | 齿轮齿条护罩 | 1 |
| 6 | 电源线 | 1 |
| 7 | 对焦棒 | 1 |
| 8 | 防尘罩 | 1 |
| 9 | 鄂托纸 | 1 |
| 10 | L型扳手5mm | 1 |
| 11 | 挡气板 | 1 |
| 12 | 使用说明书（含安装指南） | 1 |
| 13 | 产品合格证 | 1 |
| 14 | 产品保修卡 | 1 |
| 15 | 产品装箱清单 | 1 |

三、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修 3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。