# 紫外线消毒车招标参数

## 一、功能概述

紫外线消毒车为可折灯臂移动式的，由灯臂、灯臂调节柄、定时器、机架等组成。内装 30W 紫外线杀菌灯管 2 支，是通过点亮装在车内的紫外线杀菌灯进行工作的，用完收回箱体内。供医疗机构或其他场所作空气和物体表面的消毒用。

## 二、主要参数

1）单支灯管辐照强度∶≥110u w/cm²;

2）灯臂长度∶ 915mm;

3）折合后离地高度∶1070mm;

4）灯臂调节角度∶0 ° ~ 180°;

5）适用灯管功率∶2×30W;

6）紫外辐射峰值波长为 253.7nm;

7）输入功率∶160VA;

8）熔断器规格型号∶Model ∶RF-20Type∶5×20mm ，2A（2 个）

9） 四个静音脚轮 ，移动灵活。

10）0～120min 定时。

- 消毒车的紫外线杀菌灯管具有良好的启动特性，在 198V 供电下 10 秒钟内 完全启动。

三、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。