脉搏血氧饱和度仪技术参数

一、技术参数

1 电源

1.1工作电压：d.c.3V(2 节七号 1.5V 碱性电池)

1.2工作电流：≤50mA

2 血氧饱和度参数

2.1测量范围：35%~100%

2.2显示范围：35%~99%

2.3测量精度：70%~100%：±2%；50%~69%：±3%；50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比）以上测量精度来源于血氧模拟器。

3 脉率参数说明

3.1测量范围/显示范围：30bpm~250bpm

3.2测量误差：±2%或±2bpm，两者取大值

4 血流灌注指数显示功能

4.1应能显示血流灌注指数。

5 预设越限值

5.1血氧饱和度越限提示设置范围:下限提示： 85%~99%范围内可调，默认为 90%

5.2脉率越限提示设置范围：上限：100～240bpm 默认 120；下限：30～60bpm 默认 50

6 声光越限提示功能

6.1脉率和（或）脉搏血氧饱和度超过上限和（或）下限时，血氧仪出现数值闪烁（光越限提示）同时发出越限提示音，即声光越限提示。

7 使用环境

7.1使用温度：5℃~40℃

7.2环境湿度：30%~80%，非冷凝

7.3大气压力：70kPa~106kPa

8 抗自然光干扰能力

8.1在自然光的环境下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上

述标准要求。

9 抗工频干扰能力

9.1在光环境为工频光源的情况下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测

量值符合上述标准要求。

10 分类

10.1防电击类型：内部电源设备

10.2防电击程度：BF 型应用部分

10.3防进液程度：IPX1（防止垂直滴水）

10.4消毒、灭菌方法：酒精消毒

10.5在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度：非 AP/APG 型设备

10.6运行模式：连续运行设备

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 1 年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。