- 全自动化学发光免疫分析仪招标参数

- 一、技术参数

- 1. 方法学：化学发光法；

- 2. ▲测试速度：单模块≥400测试/小时；

- 3. 检测样本：血清、血浆、尿液；

- 4.▲最快出结果时间：≤13min；

- 5. 样本管规格：能支持微量样本杯、原始采血管、塑料试管；

- 6. 样本位：采用轨道进样，可放置≥100个样本，随时连续进样；

- 7. 急诊进样系统：具有独立急诊通道，急诊样本优先处理；

- 8. 样本针：钢针加样，节省耗材成本，保障加样精度；具备液面检测、堵针检测、双向防撞功能；

- 9.样本针最小吸样量≤5μL

- 10. 试剂位：≥28个，试剂冷藏温度2~8℃，支持磁微粒试剂的旋转混匀；

- 11. 反应杯：单个反应杯设计，散装投料，一次性可在机放置＞1200个，可连续供给，随时添加；

- 12. 定标方式：自带主曲线，可开展项目的在线定标点数量≤3个点；

- 13.  ▲试剂规格：试剂盒内附校准品质控品，无需额外采购

- 14 .▲试剂项目：可检测甲状腺功能、性激素、心肌标志物、炎症、传染病八项、血栓四项、高血压四项、糖代谢、KL-6、壳酶蛋白等项目；

- ▲占地面积≤1.4㎡

- 所有专机耗材成本不高于临床收费项目的28%。

二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

- ★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

- ★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。

- ★7、设备如涉及网络接口费用，由中标人承担，采购人不再出具任何费用。