移动空气消毒机招标参数（3台）

一、技术参数

1、正常工作环境：温度范围：5℃～40 ℃湿度：≤75%(不结露)大气压力范围：86 kPa～106 kPa

2、工作电源: 220V±22V,50Hz±1Hz

3、适用范围（m³）：≤100

4、循环风量（m³/h）：≥800

5、输入功率（W）：≤300

6、熔断器：F1.5AL 250 V

7、噪声 dB（A）：≤55

8、安装方式：移动式

9、工作环境中臭氧残留量：≤0.05 mg/m3

10、防护分类：I 类

11、外型尺寸(mm)：270×500×880±10mm

12、功能：适用于对 100 m³以内的房间进行空气消毒处理。

13、运输和贮存环境条件：环境温度范围：－20 ℃～50 ℃；相对湿度范围：≤75%

14、灯管功率一根为36KW，Y100共有4根灯管。

15、只需接通220V电源即可适用，安全可靠，超静音脚轮移动方便。

16、设备持续工作2小时，可使100m³以内房间空气中的自然菌的消亡率≥95%，达到消毒合格要求。须提供省级疾控中心出具的检测报告佐证；

17、人机共存、提供手动、自动、定时三种工作、LCD高清数字动态液晶显示屏、移动方便、模式供用户自由选择、智能故障提示、风速可调、数字高精度触摸按键，一键式遥控远程控制。

18、动态功能：设备可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染物。

19、设备持续工作2小时，可使100m³房间中的空气洁净度从百万级降到十万级。

除烟雾、除异味：多级过滤装置+等离子体，对烟雾、甲醛、氨、苯等有害气体具有良好去除能力。

20、提供手动、自动、定时三组工作模式供用户自用选择。

21、具有北京时间、年月日星期、消毒剩余时间显示、工作累计时间查询

22、十组程控，00:30~00自由设定开机关机时间。

23、操作简单，大尺寸LCD高清数字动态液晶显示、触摸式按键操作、远距离遥控操作。

24、风速档位可调，由用户自由设定。

25、空气质量检测功能，可以检测室内空气质量情况；

26、洁净度检测功能，可以检测室内空气中≥1µm 的尘埃粒子情况；

27、温湿度检测功能，可以检测室内的温度和湿度情况。

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。