- 除颤仪招标参数

- 技术参数

- 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能、NIBP监测功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- 采用双向指数截段波技术，同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- 具有旋钮式能量选择，可快速选择1-12档位能量，可调节4种模式。

- 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- 监护功能：标配NIBP监测、心电监测功能；具有≥26种心律失常分析。除标配外另配一套心电导联线。

- 标配1块电池可支持最大360J除颤210次以上，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 体外除颤监护仪配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- 机器需配带抽屉推车。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP44。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | 主机 | 1 |  |
| 17.2 | 操作指南 | 1 |  |
| 17.3 | 说明书 | 1 |  |
| 17.4 | 电源线 | 1 |  |
| 17.5 | 心电电缆 | 1 |  |
| 17.6 | 电极片 | 1 |  |
| 17.7 | 打印纸 | 1 |  |
| 17.8 | 电极片电缆 | 1 |  |
| 17.9 | 电极片延长线测试负载 | 1 |  |
| 17.10 | 血压袖套 | 1 |  |
| 17.11 | 血压导管 | 1 |  |
| 17.12 | 导电膏 | 1 |  |
| 17.13 | 带抽屉推车 | 1 |  |

- 商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。