娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底市中心医院飞利浦DSA移机服务项目招标文件

二〇二六年一月

- 第一章 投标邀请

- 飞利浦DSA移机服务项目进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：飞利浦DSA移机服务项目

- 采购方式

- 1、医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 三、投标人资格要求

- 1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构。只接受独立法人投标，不接受联合投标人投标；
   2、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
   3、投标人需提供经有效年检的营业执照、税务登记证副本复印件（办理过三证合一的只须提供营业执照）。投标方有医疗器械经营许可证。投标方须具有医疗设备维修资格，（即营业执照的经营范围包括维修医疗设备）
   4、投标人需提供以下内容相应的承诺函：不得整体或部分将此项目转包给其他公司（原厂代理商转交原厂实施项目除外），一经查实将与投标人解除合同，且投标人需赔偿由此引起的一切经济损失。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、开标时间：2026年1月22日10:30；

- 2、开标地点;娄底市中心医院综合楼420室

- 五、招标人地址和联系方法及报名方式：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 4、报名方式：请将报名信息以电子邮件形式发送至28693680@QQ.COM，报名信息包含但不限于以下内容：参与项目名称、报名公司名称、联系人、联系电话，公司营业执照等。

- 六、投标须知

- 1、否决投标的情形：

- 1.1、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

- 1.2、资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

- 1.3、评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

- 1.4、投标人未按照要求出席开标会的；

- 1.5、投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

- 1.6、投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

- 2、有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- 2.1、投标截止时间止，投标人少于3家的；

- 2.2、经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

- 3、投标单位必须提供纸质投标文件及电子版投标文件（PDF格式签字盖章版本）

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 项目名称 | 预算总价（元） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 飞利浦DSA移机服务项目 | 220000.00 | 2台 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

- 二、项目内容及要求，（以下内容必须全部响应，否则视为无效投标）

1、服务范围：飞利浦FD20(Allura Xper FD20)型DSA设备原装整机搬迁服务，不含配套的第三方产品（心电监护，高压注射器）。

2、搬迁服务期限15个工作日内，按第一台正式搬迁之日起计算，在服务期内不进行转包。

3、设备搬迁期间提供不限次数的上门现场服务；内容包括但不限于以下内容：移机前期的搬迁场地规划，提供设备新机房满足设备再装机条件且符合设备原厂标准的设计图纸。

4、设备搬迁完成后提供7天整机全保服务（中标方与采购人在移机前共同确认的机器原有故障除外，如球管老化等），并提供符合原厂标准的移机/保养报告单等；接到现场响应要求后，DSA专职工程师及配件到场时间不得超过24小时。

5、搬迁过程中，如因中标方原因造成零备件损坏，中标公司须提供更换的零备件，且零备件必须为原厂认证合格的原装备件并保证备件来源合法（提供有效证明文件），安装完毕后达到设备搬迁前的运行状况。进口核心零备件须有厂家提供的报关单。

6、服务时间：周一至周日，初次电话响应时间：0.5小时；工程师12小时内到现场响应、最迟不超过24小时。投标方具备远程维修技术支持能力，提供工程师远程维修技术支持：通过网络、电话、微信、视频等方式技术支持。

7、投标人（投标人具有原厂授权的，原厂工程师视为投标人具有）至少拥有具备同型号设备维修资质的专业工程师4人，需提供以上每位工程师的针对同型号设备的有效期内的原厂培训证明文件，证明文件上面有有效二维码，二维码内容包括生产厂家对工程师的认证信息。提供以上每位工程师近三个月的社保缴纳记录或有5位具备副高级，高级职称的工程师。

8、本项目是对2台DSA搬迁服务且为总价合同，在履约期间所有风险（如材料、人工、意外伤害等）及运输/交通/吊装/搬运等费用均由中标人承但，与医院无关。中标方承担拆机及移机过程中的所有安全责任，并在服务履行前向采购方提交安全承诺书，包含具体实施方案，含人员配置、拆解技术方案、安全保障措施等。

9、中标方与采购人确认移机前机器的配置及机器运行的情况，包括确认机器移机前已存在的瑕疵及故障（如有），确保移机后与移机前的一致性，确保移机后图像质量达到原有图像水平。中标方负责采集及调试设备的有关指标，确保应达到原厂手册的工作指标。 领导并组织下，共同检查设备的各类工作指标，如各项指标正常，院方在中标方提供的移机工单上签字验收。

10、中标方需保证整机及附属设备的完好，如有损坏需由中标方照价赔偿或更换新备件。投标人需保证设备的正常使用及运行，如因中标方在移机过程中导致的设备故障而产生无法修复的损失，院方有权依据本条款约定向中标方索赔。

11、投标人（投标人具有原厂授权的，原厂具有的视为投标人具有）需在国内设有保税零备件仓库或非保税零备件仓库，需提供仓库租赁或产权合同供核实，具备具有医疗器械存储资质的库房，需提供证明文件。

12、投标人必须具备处理飞利浦DSA设备重大故障的能力，提供飞利浦DSA维修或维保案例证明合同至少5份；投标人（投标人具有原厂授权的，原厂具有的视为投标人具有）提供相关设备维修保养、安装调试需使用的特殊精密专业工具列表，提供专用维修工具校准记录及年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。

13、院方设备资产为国有资产，中标方不得随意破坏及替换设备及附属配件，否则院方将追究相关法律责任。

14、本项目不统一组织现场踏勘，投标方可根据工作需要对现场及设备进行实地探勘；投标方负责完成本次采购需求所有工作内容,其过程应严格遵守相关法律法规、技术规范、行业要求等，并提供现场勘察图片。

15、中标方在实施移机工作前,各阶段节点工作安排均应及时通报采购人。

16、非厂家及厂家代理商以及当前维保公司以外的第三方公司中标，需在移机前半个月向院方打入8万移机质保金。

17、投标人需提供设备调试安装的全套图纸，并与机房防护建设中标公司进行对接及配合，一同保障设备顺利完好的运输及安装。

18、投标人在设备所在地湖南省有3个以上稳定的常驻服务机构（人员），投标人须提供其相关详细地址与联系电话以供采购方核实。

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法人授权委托文书、委托人身份证原件及复印件、投标单位依法缴纳税收和社保的证明材料（复印件）等相关资质证明（所有证件需加盖竞标单位公章）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、所有资料均应编入投标文件，胶装并用纸质文件袋封好（一正一副）及必须提供与纸质投标文件一致的电子版本（PDF版），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

四、合同

合同编号：

飞利浦DSA移机服务合同

甲方（采购方）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：刘子文

联系电话：13762299668

乙方（供货方）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过 医院公开挂网 方式采购 飞利浦DSA移机服务 ，乙方为中标/中选供应商，项目编号： / 。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲乙双方在采购项目确定的基础上，就采购 飞利浦DSA移机服务 相关事宜平等、自愿、公平、诚信协商，达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 第一条 服务内容

1.1 乙方为甲方提供飞利浦 DSA设备移机服务，主要服务内容如下：

1.1.1 设备新机房场地进行规划、设计，在移机前根据设备原厂安装标准，对设备新机房场地进行规划、设计并制作场地规划设计图纸，以确保设备新机房符合设备原厂规定的安装条件。

1.1.2 按甲方通知时间和合同要求对两台飞利浦FD20(Allura Xper FD20）型DSA设备进行原装整机拆机、搬迁、安装及调试等。

1.1.3 设备搬迁完成后提供7天整机全保服务，并提供符合原厂标准的移机/保养报告单等。

1.2 乙方提供的移机服务不包含配套的第三方产品（心电监护，高压注射器等）。

- 第二条 移机服务期限及地点

2.1 乙方应自甲方DSA设备开始搬迁之日起 15 个工作日内，按本合同约定完成2台 DSA设备移机并经甲方和设备维保单位初步验收合格。

2.2 服务地点：甲方设备所在地。

- 第三条 甲方其他权利义务

- 3.1 有权监督、管理、检查乙方的移机服务。

- 3.2 如实告知乙方移机设备的运行情况及故障现象，发现设备故障时立即停止使用以防止故障情况的加重与扩大。

3.3 为乙方现场服务提供水、电等工作上的便利。

- 第四条 乙方其他权利义务

4.1 乙方在提供移机服务前，应向甲方提交安全承诺书、具体实施方案（含人员配置、拆解技术方案、安全保障措施等）、设备新机房场地规划设计图纸、设备调试安装的全套图纸，及时通知甲方各阶段节点工作安排，邀请甲方现场监督。未经甲方书面通知，乙方不得擅自移机，否则由乙方承担由此造成的全部法律责任和经济损失。

4.2 乙方负责与机房防护建设单位进行对接和配合，在设备拆除、搬运、安装等移机过程中，乙方须保证整机及附属设备、配件等完好和正常使用及运行，如有备件、配件等损坏，均由乙方负责维修、更换并承担由此产生的费用。

4.3 乙方应在开始移机前，与设备维保单位共同清查现有设备配置及运行的情况，检查、采集及调试设备的各类工作指标，确认设备移机前是否已存在及存在哪些的瑕疵及故障、备份用户数据，签订移机前交接责任书，确保移机过程中设备的完好性。自签订移机前交接责任书后，本合同设备、附属设备、配件等任意设备设施在移机过程中发生的任何损坏，均由乙方承担全部责任，乙方须按甲方要求更换新配件或照价赔偿甲方设备和甲方由此造成的经济损失。

4.4 乙方完成移机并通过甲方最终验收后，须与设备维保单位及时交接并签订移机后交接责任书。自签订移机后交接责任书后，设备如有故障及损坏，由设备维保单位依据维保合同执行。

4.5 设备搬迁后经初步验收合格之日起至设备最终验收合格时止期间，乙方指定工程师      、联系电话：           通过网络、电话、微信、视频等方式，每天为甲方提供24小时远程技术支持服务，响应时间为接到甲方通知后0.5小时内。如乙方通过远程不能满足甲方要求或设备需更换配件时，乙方应确保在接到甲方电话通知时起12小时内DSA专职工程师及配件均能到达现场并能为甲方解决好设备故障。

第五条 验收

- 5.1 乙方完成移机且确认设备完好、达到设备原厂手册的工作指标、图像质量达到移机前预留图像水平后，通知甲方和设备维保单位共同进行初步验收，如验收合格，甲方和设备维保单位出具初步验收合格凭证，如验收不合格，乙方应在7日内无条件检测、维修、更换、调试到位。

- 5.2 自初步验收合格后设备持续稳定运行达7日以上，方为最终验收合格；最终验收合格后，甲方和设备维保单位向乙方出具最终验收合格凭证。

第六条 风险承担

6.1 乙方在履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在拆机、运输、装卸、安装及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

6.2 如甲方因乙方原因涉及纠纷、诉讼或被处以行政处罚，由乙方承担甲方因纠纷、诉讼、罚款等造成的全部经济损失。

第七条 知识产权

- 乙方承诺已取得维保设备原厂授权，确保履行本合同期间不侵犯第三方知识产权，如因乙方侵权导致第三方向甲方主张权利，由此给甲方造成的包括但不限于甲方向第三方支付的赔偿款、补偿款、诉讼费、律师费、差旅费等全部经济损失，均由乙方承担。

第八条 廉洁条款

8.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

8.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

- 第九条 保密义务

9.1 本合同订立、履行、变更等产生的研究、商讨、交流等信息，履行本合同获悉的甲方商业秘密、运营信息、工作人员信息、患陪个人信息等，均属保密信息。

9.2 乙方应对保密信息采取有效手段严格保密，不得用于非本合同之目的或向第三方泄露。如政府部门、法院或其他有权部门要求乙方提供保密信息，乙方应当立即向甲方通报。

9.3 因乙方未履行本合同保密义务造成甲方或第三方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

9.4 本合同保密条款在合同被认定无效、被撤销或终止、解除后仍然有效。

第十条 价款及支付

10.1 本合同移机服务费用实行固定总价包干，固定总价为人民币         元整（小写：       元 ），该价格包含设计费、配件费、安装费、包装费、乙方履行本合同人工工资、差旅费、维修费、检测费、检验费、运输费、装卸费、调试费、移机过程中消耗品费、保险费、附随服务费、税费等所有费用，且不因物价、市场波动变更，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

- 10.2 甲方在乙方完成移机服务并甲方最终验收合格之日起2个月内，通过银行转账将全部服务费用一次性支付给乙方。乙方指定收款银行账户户名：                ，开户行：               ，账号：                     。

10.3 乙方须在甲方付款前，向甲方提供以乙方名义开具的与付款金额等额的增值税普通发票和最终验收合格凭证给甲方；如未及时提供，甲方有权顺延付款期限，由此产生的责任均由乙方承担。

- 第十一条 通知与送达

- 11.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面形式按本合同约定的联系方式送达。书面形式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

- 11.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

- 11.2.1 甲方的文书送达地址：娄底市中心医院医疗设备维修中心，收件人： 刘子文，联系电话：13762299668，电子邮箱： / 。

- 11.2.2 乙方的文书送达地址：                              ，收件人：     ，联系电话：             ，电子邮箱：          。

- 11.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

- 11.4 以上地址和联系方式，任意一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任意一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

- 第十二条 合同的变更、解除、自动终止

12.1 本合同如需变更或有未尽事宜，双方协商一致后另行签订变更、补充协议。

12.2 如乙方出现下列情形之一，甲方有权单方面解除合同：

- 12.2.1 因乙方工作等原因造成移机设备故障，超过7日仍未修复的；

- 12.2.2 乙方在履行合同期间造成甲方损失20000元以上（包括本数）的；

- 12.2.3 经乙方移机后设备未通过该设备维保公司检测的；

- 12.2.4 设备初步验收合格之日起30日内，未通过甲方和设备维保单位最终验收合格的；

- 12.2.5 乙方将移机服务转包、分包给第三方的。

12.3 如甲方在本合同签订之日起满1年仍未通知乙方移机，甲方有权向乙方发出解除通知，本合同自甲方向乙方发出解除通知之日起自动终止。

- 第十三条 违约责任

13.1 如乙方未在本合同约定期限内完成移机并经甲方和维保单位初步验收合格，除赔偿甲方由此造成的损失（包括但不限于第三方维保产生的费用）外，每逾期一日，还应向甲方支付违约金2000元。

13.2 如乙方擅自解除合同或因12.2情形导致甲方单方面解除合同，甲方无需向乙方支付服务费，乙方除赔偿甲方由此造成的全部损失（包括但不限于实际经济损失，因第三方维修保养产生的费用，因纠纷产生的律师费、诉讼费、差旅费等）外，还须按服务费用总额的15%向甲方支付违约金。

- 13.3 如因12.3情形导致本合同自动终止，双方均不承担违约责任，任意一方均无须向对方进行任何赔偿或补偿。

- 13.4 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方支付一次性惩罚性违约金22000元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

13.5 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

13.6 因不可抗力影响导致逾期履行的，不承担违约责任，不可抗力因素消除后，应当继续履行。 本合同所称“不可抗力影响”指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括自然灾害、火灾、水灾、台风、地震、动乱、战争等。

- 第十四条 争议解决

- 如双方在履行本合同过程中发生争议，应先协商解决，协商不成的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

- 第十五条 附则

- 15.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

- 15.2 本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，自双方签字并盖章之日起生效。

- 甲方（盖章）：娄底市中心医院        乙方（盖章）：

- 法定代表人（签字）：                法定代表人（签字）：

- 或委托代理人（签字）：              或委托代理人（签字）：

- 合同签订地、履行地：娄底市娄星区    签订时间：    年  月  日

- 第三章   投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

注：此项内容需包含投标项目名称、数量、品牌、型号、单价、总价、等信息

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，提供信用中国网页查询截图，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：             。

供应商名称（盖公章）：

2023年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）本项目为最低价评分法，所有参数必须全部响应，并在响应表中逐条应答，如有任何一条负偏离，则视为无效投标