支气管内镜模拟训练系统招标参数

一、技术参数：

所招产品系采用虚拟现实结合技术的模拟培训、考核系统。

虚拟现实技术：一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它利用计算机生成一种模拟环境，是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该境界中如同真实场景中一样的感受。

应用虚拟和混合现实进行医学教育，虚拟和混合现实技术使用计算机科技来创建一个模拟或混合环境。使用虚拟现实技术来提供模拟培训能够增强传统医学教育的效果，模拟系统将帮助医疗教育系统培训出技术娴熟和充满自信的医护人员。

气管内窥镜模拟培训系统由虚拟仿真软件（各种气道、支气管类型病例）、高仿真模拟器（与支气管内镜操作方法完全相同的模拟软镜）和患者头胸部模型三部分组成。可以完美模拟出真实的支气管内镜使用交互场景。

产品详述：

（一）、硬件部分：

高仿真模拟器支气管内镜操作手柄：外形、使用操作方法与真实支气管内镜设备一致、感受真实、不易损坏。

支气管内镜操作参数数据：

移位精度：精度±1mm; 分辨率：0.1mm；范围：600mm

姿态精度：精度：0.1°；量程：X、Z轴180°，Y轴90°

头胸部人头模型，经口、经鼻入口。

其他辅助功能：拍照、启动等功能按键。

（二）、软件部分：

训练项目描述：

每次训练项目都会随机生成训练目标，左（上、下叶）/右肺（上、中、下叶）；基本功训练腔隙管路等随机变化。

电脑界面显示患者训练时 有用药/拍照/吸引/灌洗等操作选项，导航球、软镜进入体内的位置显示，生命指征等辅助功能

系统记录操作的总用时、过声门用时、触碰壁次数、触碰时间、居中度比例等技术测评项数据。操作达到训练项目终点时汇总统计显示所有技术测评项结果，并可确认记录在成绩管理模块中。

用户界面模块

1．初级训练模块（基本功训练模块）

有三个等级难度的操作训练组。目的是规范训练纤维支气管镜的操作方法、技巧、有较高的局中度和精细操作要求。

2．中级训练模块

普通难度（近似标准）的患者解剖结构虚拟模型，操作解剖界面显示有关键解剖结构的文字提示（简称结构提示）。训练结束显示技术测评结果。

高级训练模块

不同难度的气道病例(2-5级)库，有结构提示。操作难度除结构、病变复杂加大难度外，患者的应激反应也比中级训练大幅提高。

训练结束显示技术测评结果。

教学演示模块

所用病例与高级训练病例库相同。电脑界面除软镜操作显示画面外，还提供从口腔到各级支气管的侧视和俯视气道解剖结构画面，可看到软镜进入人体后的所在位置，同时对照软镜操作显示画面用于指导软镜操作。

训练结束后确认操作可保留训练操作的全过程视频用于回放，方便指导老师检查训练过程和自我总结。

5.考核模块

系统管理者可以在病例库中挑选病例作为考试科目（有考核权限者可预先将指定病例和考核路径）。

考核项目操作无结构和导航提示。训练结束显示技术测评结果。

6.成绩管理模块

指导老师可以查看学员的训练项目时间、用时、病例信息、项目难度、测评结果等诸多信息。使日常训练无需全程陪同。

（三）、网络化功能可实现普及、多机训练、考核扩展能力。

附件：

硬件配置：

1.便携式头模，经口、经鼻内镜入口通道

2.模拟支气管镜手柄

3.惠普高性能图形工作站笔记本电脑

赠送AI语音助手功能，摆脱模块内鼠标键盘操作

4.仪器台车

软件配置：

1.初级（基础）训练 模块(I/II/III难度级别)

2.中级训练模块 (标准模型)

a.过喉训练（通过声门）

b.解剖识别（通过跟踪导航球辨别从会厌到支气管组织结构,做出应答）

c. 路径训练：随机目标路径 5个 左肺（上、下支气管），右肺（上、中、下支气管）

d. 顺序检查训练

3.高级训练模块 (不同困难等级病例10个，每年可免费更新新病理10例)

每例随机目标路径  5个 左（上、下叶）、右肺（上、中、下叶），即10个病理有50个训练项目目标

4.教学演示模块

（本配置所含高级训练模块中的病例操作时除看到支气管镜显示屏所看的生理结构内容外，同时提供患者立体解构结构及支气管镜在患者身体所处位置、镜身状态；可将训练过程录制成资料保存供学员回顾及指导老师进行评估及教学）

即：解剖结构+操作回放

5.成绩管理模块

指导老师可以查看学员的训练项目时间、用时、病例信息、项目难度、测评结果等诸多信息。使日常训练无需全程陪同。

6.考核模块

考核老师可针对学员水平选择病例，客观、准确的训练考核指标，公正的考核结果。

软件升级能力：随产品标准配置系统升级提供免费网上升级服务。

其他病例选择及病例库扩展能力：提供可持续更新及增加病例有偿服务。

模拟训练系统管理员专用软件

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。

★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。

★5、质保与售后：整机保修 3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。