卡式灭菌器招标参数

一、技术参数

- 1、用途：卡式灭菌器是一种以压力蒸汽为介质的全自动快速灭菌设备。适用于可耐受蒸汽压力作用的医疗器械的灭菌；

- 2、主体：灭菌容积≥5L，材质至少或优于304不锈钢，设计压力不低于0.28MPa，设计温度≥138℃；

- 3、灭菌盒材质：至少或优于304不锈钢；

- 4、安全联锁:灭菌盒位置检测装置，灭菌盒抽出程序自动停止；

- 5、密封方式：自胀式门胶圈，采用医用硅橡胶模压而成；

- 6、注水泵：至少配备1个具有自吸功能的全球化采购电磁泵；

- 7、压力传感器：全球化采购独立安装压力传感器（非电路板安装式）；

- 8、储水装置：内置单水箱，带低水位检测装置，防止蒸发器干烧，一次加水可运行多次程序，水箱容积≥5L；

- 9、控制方式：采用ARM控制,模块化设计的专用灭菌器控制器;高度集成化的电路系统；

- ▲10、显示界面：液晶显示触摸屏，可以显示温度、压力、报警信息;支持数据U盘输出；

- 11、记录方式：流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来;系统自动存储灭菌数据，在灭菌标配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储四个灭菌记录界面双击屏幕可将灭菌数据输出到U盘；

- 12、程序功能要求：至少具备以下四种功能：裸露器械程序、包装器械程序、非金属程序、S级程序。

二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。