高频振荡排痰仪招标参数

一、技术参数

- 1、适用范围：适用于通过振动叩击改善患者肺部血液循环状况，协助排出呼吸道分泌物。

2、结构及组成：由主机、充气气囊（排痰背心）、导气软管组成。

3、治疗机理：设备主机产生压缩空气，通过导气管向充气背心中反复的充放气，产生胸腔振荡起到类似轻微咳嗽的效果，使气道表面的黏液和代谢物松弛和液化，使其变小脱落从支气管移动到主气管，通过咳嗽或者人工吸引方式排出体外。

4、性能参数：

- 4.1 屏幕规格≥5寸高清屏幕，全中文导航，触摸按键；

- 4.2 治疗模式：手动模式，自动模式，自定义模式；频率为1-22Hz，步进值1Hz，连续可调；压力1-35mmHg，步进值1mmHg，连续可调；时间范围：1-99min，步距为1min，连续可调，

- 4.3 手动模式频率为1-22Hz，误差：±2Hz，连续可调；压力1-35mmHg，误差±1.5mmHg，时间范围：1-99min，步距为1min，连续可调，常规治疗时间为10min；

- 4.4 自动模式：分为成人模式、儿童模式、老人模式、重症模式；

- 4.5 自定义模式：自命名内容1-2可选，可自定义频率、压力、时间。自定义模式具备记忆功能，修改参数后点击保存参数，当设备供电短时中断后又恢复时自定义模式的参数不应改变；

- 4.6 频率输出准确性：频率最小值、中间值、最大值输出与设置值的误差不超过±20%或±2Hz，二者取最大值，最小频率1.63Hz，误差0.63Hz，中间频率13.42Hz，误差0.42Hz，最大频率25.01Hz，误差0.01Hz；

- 4.7 压力安全有效范围及输出准确性：最小压力0.2mmHg，误差0.8mmHg，中间压力 19.6mmHg，误差0.4mmHg，最大压力39.8mmHg，误差0.2mmHg；

- 4.8 导气软管连接的可靠的靠性：设备连接软管应连接可靠牢固在管路连接方向上作用≥20N的力，管路与设备和充气气囊不分离；

- 4.9设备具备泄压功能：在泄压启动后，充气气囊压力在≤10s内从最大压力下降到0.2kPa；

- 4.10 设备显示功能：设备在工作时屏幕上会显示当前工作压力、气动频率及治疗时间。

- 4.11双重电源保护功能；

- 4.12具备设备累计工作时间查询功能；

- 4.13本产品通过国家行业标准YY/T 1685-2020《气动脉冲振荡排痰设备》。

5、配置参数：

- 5.1 充气背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时进行清洗和消毒。充气背心具备腹部防振动结构，除可拆卸背心外，可配备可拆卸内衬避免交叉感染；充气气囊最大气压承受力：充气气囊应能承受设备最大气压动力输出得≥2倍压力；

- 5.2束带用于外科手术后避免伤口进行排痰机及长期卧床患者使用。

- 5.3 配设备专用台车，设备固定在台车上共同使用。

二、商务参数

- ★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

- ★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

- ★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满3年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修3年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

- ★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。