电动吸引器招标参数

一、技术参数

1、采用无油自润滑负压泵，负压上升快，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养；

2、设备后部的槽型翻板内可放置脚踏开关及电源线等；

3、设有溢流保护装置，可防止液体进入中间管道及负压泵内；

4、可根据临床需要无级调节负压值；

5、手动开关和脚踏开关并联连接，任二选用。

6、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

7、负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

8、抽气速率：≥32L/min

9、贮液瓶：2500mL(玻璃)×2

电动吸引器配置清单

| 序 号 | 配件名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2500mL瓶X2 | 1套 |
| 2 | 电源线 | 1 根 |
| 3 | 脚踏开关 | 1只 |
| 4 | 熔丝管 | 3只 |
| 5 | 吸引软导管（2M） | 1根 |
| 6 | 空气过滤器 | 2 只 |
| 7 | 一次性使用吸引头 | 1 根 |

二、商务参数

★1、运输、装卸、培训、安装调试：由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备科及相关部门确认验收交付使用。国产设备交付，设备必须为6个月内生产的产品；进口设备交付，设备必须为一年内生产的产品。
★2、交货时间：按合同约定的日期交货。

★3、交货地点：娄底市中心医院指定地点。

★4、付款方式：设备验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。
★5、质保与售后：整机保修1年，终身维修。验收时出具原厂售后质保承诺书，质保期内每年巡检一次，并提交巡检记录。质保期内出现故障，1小时响应，响应后24小时上门服务。

★6、在投标文件中必须提供相关佐证资料(加盖投标人公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页)，并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。